## 1. Forside
2021/1232
Pasientmonitoreringsutstyr til Helse Stavanger HF
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## 2. Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
· Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M.
· Evalueringskrav til aktuell vare/tjeneste er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.
Informasjon | For noen kravgrupper kan det være lagt inn supplerende informasjon til Tilbyder i kravspesifikasjonstabellen, for å bidra til økt forutsigbarhet. I tabellen er tilhørende felt forkortet til "I" "Informasjon til Tilbyder" er ikke direkte relatert til minstekrav eller evalueringskrav og Tilbyder skal ikke besvare feltet "Tilbyders svar/beskrivelse".
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Bilag 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Bilag 1 – Prisskjema.
Anskaffelsens omfang og innhold
1.1 Omfang
Oppdragsgiver ønsker tilbud på pasientmonitoreringsutstyr, herunder pasientmoduler, monitorer, sentraler, telemetri og håndholdte enheter til mobilovervåking/alarmoverføring. Det ønskes også tilbud på moduler, parametre, softwarepakker, fester, utstyrsavhengig tilbehør og reservedeler. Det er meningen at alt monitoreringsutstyr skal skiftes ut i løpet av kontraktsperioden. Utstyret på nyfødt intensiv og hjerteovervåking med telemetrianlegg skal skiftes først. Behovet med hensyn på antall i de forskjellige utstyrsgruppene er estimert i tabell nedenunder:
Oppdragsgiver kan ikke garantere et bestemt antall overvåkingsutstyr i de ulike gruppene, men forventer at behovet vil stige i årene fremover med opptil 50 %.
1.2 Tiltenkt bruk
Det er planlagt at hovedtyngden av utstyret som anskaffes skal installeres på nåværende Stavanger universitetssjukehus. Som kjent er nytt sykehus under bygging (Nye SUS), og utstyret som anskaffes skal medflyttes til nytt sykehus. Det kan også bli aktuelt med suppleringskjøp ved flytting. På sikt er det ønskelig at de fleste monitorene er koblet i nettverk med overvåkingssentraler plassert avdelingsvis. I forbindelse med flytteprosessen kan det være behov for sentraler på begge sykehus i en overgangsperiode (doble sentraler og evt. ekstra monitorer). Telemetri i nåværende sykehus skal være antennebasert, men det er ønskelig å kunne koble opp enkelte avdelinger til systemet med wifi-løsning. På nytt sykehus kan det være aktuelt med en mer utstrakt bruk av wifi. Alt utstyret skal kunne brukes til alle pasientgrupper.

## 3. Minstekrav
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon - Minstekrav |  | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/beskrivelse
Generelle minstekrav
1 | Det skal oppgis produsentnavn for tilbudt utstyr. | M
2 | Det skal oppgis modellbetegnelse på tilbudt utstyr (jf. Samsvarserklæring). | M
3 | Alle oppgitte priser i Bilag 1 - Prisskjema og Bilag 1.1 Prisskjema eksempelavdelinger for evaluering av kostnad skal være inklusive installasjon hos Kunde. Bekreft. | M
Medisintekniske krav til utstyr og dokumentasjon
4 | Utstyret/produktene skal innen tilbuds-fristens utløp være CE-merket, både individuelt og i system, i henhold til det direktiv som gjelder for produkter: 93/42/EEC - European directive on Medical Devices, MDD og/eller Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, MDR Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt eller i kombinasjon med hverandre og/eller tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. | M
5 | Tilbyder er ansvarlig for at utstyret er registrert i NKKN før levering til Oppdragsgiver (http://nkkn.medtekn.no/). Bekreft. | M
6 | Tilbyder skal bekrefte at både kort og komplett brukerveiledning på norsk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Den skal også leveres i papirformat når ønsket. Bekreft og legg ved en kort og en komplett brukerveiledning i tilbudet. | M
7 | Tilbyder skal bekrefte at servicemanual og vedlikeholdsbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Servicemanualen skal være tilstrekkelig til at oppdragsgiver selv skal kunne gjennomføre 1. linjeservice og forebyggende vedlikehold iht. servicemanual. | M
8 | Tilbyder skal bekrefte at spesialverktøy, programvare, passord og servicenøkkel for teknisk feilsøking, konfigurering og forebyggende vedlikehold skal leveres sammen med utstyret. Ved eventuell tidsbegrensning skal Oppdragsgiver kostnadsfritt forsynes med ny programvare, passord og servicenøkkel inntil utstyret kasseres. Bekreft og oppgi hva som er inkludert. | M
9 | Tilbyder skal uoppfordret informere om og tilby nye softwareoppgraderinger (dvs. nye versjoner som gir nye funksjoner/muligheter) i hele utstyrets levetid. Bekreft. | M
10 | Tilbyder bes oppgi om monitorene oppgir Early Warning Score. Dette skal kun oppgis som informasjon til Oppdragsgiver. | M
Krav til opplæring
11 | Tilbudet skal være inkludert avdelingsvis brukeropplæring (gruppeundervisning) for de avdelinger som anskaffer nytt utstyr. Opplæringen skal skje til ulike tider av døgnet, tettest mulig opp til leveransen av utstyret og som oppfølging etter avtale. Opplæringen skal skje på norsk, dansk eller svensk. Alle kostnader i forbindelse med opplæring skal oppgis i Bilag 1 - Prisskjema. | M
12 | Det skal tilbys e-læringsprogram for brukeropplæring som kan gjøres tilgjengelig for Oppdragsgiver ved anskaffelsen og i utstyrets levetid. Beskriv eventuell løsning og oppgi eventuell kostnad i Bilag 1 - Prisskjema. | M
13 | Tilbudet skal være inkludert superbrukeropplæring for aktuelle superbrukere på hver avdeling (2-10 superbrukere pr. avdeling). Opplæringen skal skje på brukerstedet ved leveranse og som oppfølging etter avtale. Alle kostnader i forbindelse med opplæring skal oppgis i Bilag 1 - Prisskjema. | M
14 | Tilbyder skal legge ved sjekkliste, fortrinnsvis i PDF-format, over de punktene brukerne må ha kjennskap til/opplæring i ved tilbudt utstyr for å tilfredsstille lovkrav om at alle brukere skal ha opplæring/repetisjonsopplæring i det medisinske utstyr de skal bruke. | M
15 | Tilbyder skal gi en teknisk gjennomgang av utstyret ved levering. Bekreft. | M
16 | Det skal tilbys opsjon på opplæring av medisinsk teknisk personell som gir tilstrekkelig kompetanse til å utføre førstelinjeservice og vedlikehold. Opplæringen skal skje på norsk, skandinavisk eller engelsk. Beskriv omfang og innhold av servicekurs. Legg ved program. Oppdragsgiver estimerer et behov for opplæring av 2 - 5 personer. Det skal oppgis pris pr. person for kurs, reise og opphold. | M
Krav til garanti, service og vedlikehold
17 | Garantitiden er minimum 24 måneder. Bekreft og oppgi garantitid. | M
18 | Tilbyder skal ha egen serviceorganisasjon, eller avtale med et firma som utfører service på deres vegne. Bekreft og beskriv system for innmelding og oppfølging av feil med beskrivelse av ansvarsfordeling dersom man bruker 3. partsleverandør på service. | M
19 | Dokumentasjon og kommunikasjon i forbindelse med produktoppfølging skal være på norsk eller et skandinavisk språk. Bekreft. | M
20 | Tilbyder skal oppgi om produsenten av utstyret krever at det utføres forebyggende vedlikehold. | M
21 | Det skal oppgis oppetidsgaranti for sentraler, telemetri og håndholdte enheter for mobilovervåking/alarmoverføring beregnet utfra drift 24/7 under forutsetning av serviceavtale nivå 2. Oppgi også maksimal nedetid fra rapportert feil. Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 4 - Oversikt over servicenivåer. | M
Krav til plassering og installering
22 | Tilbyder skal spesifisere følgende fysiske og tekniske krav til installasjon og rommene utstyret skal stå i: • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS • Nettverkstilkoblinger • Eventuelle andre fysiske og tekniske krav | M
23 | Det er Tilbyders ansvar å beskytte gulv/vegger osv. ved inntransport og installasjon. Bekreft. | M
Krav til IKT-tilkobling og fagsystemer
24 | Tilbudt utstyr skal fungere mot Oppdragsgivers eksisterende fagsystem Meona, IntelliSpace ECG og Picis. Bekreft at dette er oppfylt. | M
25 | Tilbyder skal oppgi pris for eventuelle lisenser for HL7-utdata. Spesifiser metoder for utdata til fagsystem (f.eks. HL7, seriell port) og HL7-versjon. | M
Krav til sikring av person- og helseinformasjon
26 | Tilbyder skal ikke behandle helse- og personinformasjon og skal derfor ikke hente ut eller kopiere helse- og personinformasjon i forbindelse med service, vedlikehold, fjernovervåkning eller ved brukerstøtte. Beskriv hvordan dette er ivaretatt. Det gis ikke anledning til å inngå Databehandleravtale. | M
27 | Tilbyder skal oppgi om tilbudt utstyr kan lagre personopplysninger/ personidentifiserende opplysninger. | M
28 | Tilbyder aksepterer at Oppdragsgiver kan føre tilsyn med Tilbyders rutiner for håndtering av person- og helseopplysninger. | M
Krav til renhetsnivå
29 | Tilbyder skal beskrive anbefalte prosedyre for rengjøring og desinfeksjon for alt tilbudt utstyr. | M
30 | I dag brukes Virkon 1 % løsning, Perasafe 1,62 %, LifeClean og overflatedesinfeksjon med 75 % sprit. Bekreft at det tilbudte utstyret tåler dette. | M
Pasientmodul
31 | EKG, IBP (2 trykk), SpO2, NIBP, temperatur skal være integrert i pasientmodulen. Bekreft. | M
32 | Pasientmodulen skal også kunne leveres med integrert kapnograf. Bekreft. | M
33 | Skjermen må kunne vise minimum 4 kurver med tilhørende tallverdi eller inntil 8 tallverdier samtidig. Bekreft. | M
34 | Skjermstørrelsen skal være minimum 5,5". Bekreft. | M
35 | Pasientmodulen skal ha touchskjerm. Bekreft. | M
36 | Pasientmodulen skal ha festeanordning til seng/IV-stativ. Bekreft. | M
37 | Pasientmodulen skal ha oppladbare batterier. Bekreft. | M
38 | Pasientmodulen skal kunne brukes som frittstående monitor og lades når dockingstasjon er koblet til strømnettet. Bekreft. | M
39 | Pasientmodulen skal ha bestått droptest fra minimum 1 meter. Bekreft og oppgi antall meter den har bestått droptest for. | M
40 | Oppgi mål og vekt for pasientmodul, festeanordning ved transport og kabler (EKG, NIBP, IBP, SpO2). Den totalte vekten må ikke overstige 5 kg. | M
41 | Det skal være mulig med lagring av trender i pasientmodul ved transport, slik at disse kan hentes inn på sentral når pasientmodulen kobles til nettverket igjen. Bekreft og beskriv. | M
42 | Pasientmodulen skal adoptere avdelingsinnstillinger fra moderskjermen (monitoren) slik at man slipper å måtte konfigurere pasientmodulen hver gang man skifter modul av ulike årsaker. Dvs. at modulen tar innstillingene fra avdelingen den skal brukes på. Bekreft. | M
Monitorering
43 | Det skal tilbys tre ulike typer monitorer (enkel, medium og avansert). Alle tilbudte monitorer skal bruke pasientmodul som pasienttilkobling. Bekreft. | M
44 | Enkel monitor skal ha mulighet for monitorering av 4 vitale parametre og mulighet for å vise minst 2 kurver samtidig. Skjermstørrelsen skal være minimum 12 ". Det skal også være mulig å bruke minst 1 ekstra modul. Bekreft. | M
45 | Middels monitor skal ha mulighet for monitorering av 8 vitale parametre og mulighet for å vise minst 4 kurver samtidig. Skjermstørrelsen skal være minimum 15 ". Det skal også være mulig å bruke minst 2 ekstra moduler samtidig. Bekreft. | M
46 | Avansert monitor skal ha mulighet for monitorering av 12 vitale parametre og mulighet for å vise minst 6 kurver samtidig. Skjermstørrelsen skal være minimum 18 ". Det skal også være mulig å bruke minst 5 ekstra moduler samtidig. Bekreft. | M
47 | Alle monitorer skal ha touchskjerm. Middels og avansert monitor skal ha mulighet for kablet fjernkontroll. Bekreft. | M
48 | Monitoreringsutstyret skal kunne leveres med skanner til skanning av pasient ID. Oppgi om denne skanner både QR og strekkoder. | M
49 | Det skal være mulighet for slaveskjerm til middels og avansert monitor. Bekreft. | M
50 | Tilbyder skal kunne levere festeanordninger for oppheng av komplett monitorering. Bekreft. | M
Sentraler inklusive slaveskjermer
| Minstekravene til sentralene tar utgangspunkt i sentral til de tyngste avdelingene. Det er derfor ikke nødvendigvis slik at disse skal være oppfylt for alle sentralene som kjøpes i kontraktsperioden, men det skal tilbys en sentral som oppfyller alle nedenstående minstekrav. | I |  | Tilbyder skal ikke fylle ut dette feltet
51 | Det skal være mulighet for "full disclosure" i minimum 5 døgn. Bekreft. | M
52 | Sentralene skal kunne lagre data i minimum 5 døgn etter utskrivelse av pasient. Bekreft. | M
53 | Sentralene skal kunne leveres med laserprinter for utstkrift av rapporter og hendelser. Bekreft. | M
54 | Hver sentral skal kunne betjenes av felles mus og tastatur. Både mus og tastatur skal være vaskbart med desinfeksjonsmiddel som beskrevet i krav 29. Bekreft. | M
55 | Det skal være mulig å justere alarmvolum på skjermene. Bekreft. | M
56 | Det skal være mulig med slavesentral(er) tilknyttet sentralene. Beskriv antall slavesentraler som er mulig pr. sentral. | M
57 | Oppgi maksimalt antall pasienter pr. skjerm. Oppgi også hva tilbyder anser som optimalt antall pr. skjerm. | M
Telemetrienhet
58 | Telemetrien skal leveres med 5-avlednings EKG. Bekreft. | M
59 | Oppgi om det er mulig med sporing av telemetrienheten og beskriv eventuell løsning for dette. | M
60 | Pris på telemetri skal oppgis med og uten pulsoksymetri i Bilag 1 - Prisskjema. Bekreft. | M
Nettverk
61 | Det skal tilbys antennebasert løsning (dedikert kablet antenneanlegg) eller kombinasjonsløsning med både antenne og wifi for telemetri. Oppgi løsning som tilbys. | M
62 | Ved installasjon på byggeplass må valgt leverandør forholde seg til gjeldende krav til leveranse på byggeplass, grensesnitt til andre entrepriser, fremdriftsplan og relevante tekniske dokumenter for Nye SUS. Dette må skje i dialog med ansvarlig byggeledelse for Nye SUS. Bekreft. | M
63 | Beskriv mottaksløsning for telemetri (telemetrianlegget). Hvis kombinasjonsløsning med antenne og Wi-Fi må telemetriklientene støtte 5Ghz og sikkerhetsløsning WPA2-Enterprise og autentiseringsmetoden EAP-TLS. Bekreft. | M
64 | Oppgi hvilke krav det er til nettverk, switcher og servere. Det skal oppgis antall nettverkspunkt, eventuelle krav til bruk av dedikerte switcher og servere. | M
65 | Oppgi hvordan IKT-sikkerheten er ivaretatt, for eksempel kryptert kommunikasjon. | M
66 | Nettverkssoner: Nettverket til Helse Vest er sonet, med brannmurer mellom sonene. Basert på løsning kan forskjellige nettverkskomponenter bli plassert i forskjellige netteverkssoner. For at disse skal kunne kommunisere uhindret, er det behov for at leverandøren oppgir hvilke porter løsningen kommuniserer på. Nettverksutstyret (switcher) må støtte lag 3 i OSI modellen. I praksis vil dette si at nettverksutstyr må kunne kommunisere på tvers av subnet. Bekreft at dette er oppfylt og vedlegge skisse over løsning med nettverkstrafikk, protokoller og porter. | M
Håndholdte enheter for mobilovervåking/alarmoverføring
67 | Enheten skal brukes til fjernovervåking av pasient og skal varsle når det går en alarm hos pasienten. Bekreft. | M
68 | Enheten skal varsle før den har tomt batteri og ved manglende tilkobling til nett. Bekreft. | M
69 | Enheten skal kunne vise både tall og kurver ved alarm. Bekreft. | M
70 | Følgende parametere skal kunne vises på enheten: EKG, puls, SpO2 og blodtrykk. Det skal være mulig å vise både verdi og kurve. | M
71 | Det skal være mulig å velge hvilke parametere man skal få varsling for. Bekreft. | M
72 | Skjermstørrelsen skal være mellom 4 " og 7 ". Oppgi skjermstørrelse. | M
73 | Det skal være mulig å legge inn standard alarmgrenser. Bekreft. | M
Parametere og softwarepakker
74 | Det skal være mulighet for 3-, 5-, og 12-avlednings EKG. Programvare og utstyr prises og spesifiseres separat. Bekreft. | M
75 | Det skal være mulighet for å vise 2 stk. SpO2-kurver. Bekreft. | M
76 | Det skal være mulig å koble til transkutan pCO2. Bekreft. | M
77 | Det skal være mulig med piccomåling. Bekreft. | M
78 | Det skal være mulig å måle kalorimetri. Bekreft. | M
79 | Det skal være mulig med TOF/NMT-måling Bekreft. | M
80 | Det skal være mulig med BIS-måling eller tilsvarende. Bekreft. | M
81 | Det skal være mulig med ICP-måling. Bekreft. | M
82 | Det skal være mulig med EEG-registrering. Bekreft. | M
83 | Det skal være mulig å monitorere 4 temperaturer samtidig. Bekreft. | M
84 | Det skal være mulig å detektere og analysere arrytmier. Bekreft. | M
85 | Oppgi hvilke softwarepakker som kan tilbys. Alle tilgjengelige softwarepakker skal prises i Bilag 1 – Prisskjema. | M

## 4. Produkt
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon - evalueringskrav Produkt |  | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Felles krav for alt utstyr
86 | Det vektlegges at utstyret er enkelt å rengjøre og har glatte overflater med færrest mulig sprekker og fordypninger. Beskriv hvordan det er ivaretatt. | Produkt
87 | Det vektlegges at utstyret tåler automatisk desinfisering med hydrogenperoksid (desinfeksjonsrobot). | Produkt
88 | Det er ønskelig med lavt støynivå for pasientnært utstyr (monitor) og sentraler. Oppgi dB (A) • I stand-by • I arbeid | Produkt
Pasientmoduler
89 | Det vektlegges lang batteritid (brukstid), kort ladetid fra tomt til fulladet batteri, lang levetid på batterier og batteriindikator. Oppgi batteritid, ladetid fra tomt til fulladet batteri, levetid, antall batterier og hva batteriindikatoren viser. | Produkt
90 | Det vektlegges en stor skjerm på pasientmodulen. Oppgi skjermstørrelse. | Produkt
91 | Det er ønskelig at pasientmodulen er fuktsikker. Oppgi IP-grad. | Produkt
92 | Det vektlegges lang lagringstid for transportdata på pasientmodulen. Oppgi lagringstid, samplingfrekvens og hva som lagres. | Produkt
93 | Det er ønskelig at skjermens kurvelengde kan strekke seg over flere sekunder. Oppgi kurvelengde i sekunder. | Produkt
94 | Godt håndtak/grep og gode festeløsninger til seng og IV-stativ vil bli vektlagt både for pasientmodul og kabler. Beskriv løsninger. | Produkt
95 | Brukervennlighet for pasientmodul med kabler vil bli sterkt vektlagt. Brukergrensesnittet bør være logisk og intuitivt med et oversiktlig skjermoppsett og mulighet for å kunne designe skjermoppsett etter de forskjellige avdelingers ønske. Beskriv løsning. | Produkt
96 | Det vektlegges sterkt at pasientmodulen har en høyoppløst fargeskjerm som er justerbar etter ulike lysforhold, er responsiv og tåler fuktige hender og hansker. Skjermen bør være godt synlig på avstand. Beskriv løsning. | Produkt
97 | Det vektlegges at det er mulig å velge mellom mainstream- og sidestreamteknologi til kapnografen. Beskriv løsning. | Produkt
Monitorer
98 | Brukervennlighet vil bli sterkt vektlagt. Brukergrensesnittet bør være logisk og intuitivt med et oversiktlig skjermoppsett og mulighet for å kunne designe skjermoppsett etter avdelingenes ønsker. Utstyrets utforming og mulige festanordninger for kabler og annet tilkoblingsutstyr bør gi et ryddig og oversiktelig inntrykk. Det vektlegges at systemet er oversiktlig og gjør utstyr som ikke er i bruk, lett tilgjengelig. Beskriv løsning. | Produkt
99 | Det vektlegges sterkt at monitoren som tilbys har en høyoppløselig fargeskjerm som er justerbar etter ulike lysforhold, er responsiv med fuktige hender, hansker og plasttildekking for smitte. Skjermen bør være godt synlig på avstand. Beskriv løsning og oppgi om det finnes en back-up løsning dersom touch-funksjonen på skjermen svikter under bruk. | Produkt
100 | En god løsning for støy- og artefaktreduksjon vil bli vektlagt. Beskriv løsning. | Produkt
101 | Justerbare grenser for alarmfunksjoner på monitor og mulighet for autoset-funksjon vil bli vektlagt. Mulighet for å dempe eller skru av alarmer for parametere som ikke er i bruk vil også vektlegges. Beskriv løsning. | Produkt
102 | Gode festeanordninger (både for søyle/vegghengt og anestesiapparat) og enkel kabelsamling vil bli vektlagt. Opphenget bør ha god funksjonalitet med hensyn til justering av høyde, avstand fra vegg og ulike betraktningsvinkler. Beskriv løsning. | Produkt
103 | Det er ønskelig med flere utganger for ekstra skjermer (slaveskjermer) til middels og avansert monitor. Slaveskjermen bør kunne konfigureres separat fra visningsskjerm nr 1. Oppgi type og antall utganger og beskriv konfigurasjonsmuligheter. | Produkt
104 | Det vektlegges at monitoren kan ta imot signaler fra eksternt utstyr, vise dette på skjermen og lagre dataene i monitorens/sentralens trendminne. Spesifiser utstyr, beskriv integrasjon og oppgi om disse signalene kan sendes videre til eksisterende fagsystemer, jf. minstekrav nr. 24. Beskriv løsning og teknologi. | Produkt
105 | Det er ønskelig at programvareoppdateringer av tilknyttede overvåkningsmonitorer kan gjøres via sentralen. | Produkt
Sentraler
106 | Det er ønskelig med mulighet for ulik lagringstid fra avdeling til avdeling. Oppgi muligheter. | Produkt
107 | Det vektlegges at: • alarmene er godt synlige • at man beholder alarmoppsett og data ved flytting av pasient internt i avdelingen. • det går kortest mulig tid fra alarmen går hos pasient til den legger seg i hendelsesloggen og under "full disclosure". Beskriv løsninger og oppgi tid. | Produkt
108 | Det vektlegges en tydelig visuell markering av hvilken pasient alarmen går hos. Beskriv løsning. Oppgi om det på større sentraler, med mer enn en skjerm, vil vise hvor alarmen går kun på den aktuelle skjermen eller på alle skjermene. | Produkt
109 | Det er ønskelig med en ergonomisk plassering av skjermer på sentraler med flere skjermer, og at musen fungerer sømløst mellom skjermene. Beskriv løsning. | Produkt
110 | Det er ønskelig med mulighet for å legge inn lange fornavn og etternavn og tydelig kunne se dette på skjermen. Oppgi antall karakterer for henholdsvis fornavn og etternavn, og om det er mulig å bruke skanner til skanning av pasient ID. | Produkt
111 | Det vektlegges at brukergrensesnittet er logisk og intuitivt med et oversiktlig skjermoppsett og mulighet for å kunne designe skjermoppsett etter avdelingenes ønsker. | Produkt
112 | Det er ønskelig med en god løsning for pacemakerovervåking. Beskriv løsning. Evnen til å skille pacemakerslag fra pasientens egen rytme vil kunne bli evaluert under utprøving. | Produkt
113 | Det er ønskelig at sentralen har markering av batteritid for telemetri. Oppgi om dette er mulig og beskriv løsning. | Produkt
Telemetrienheter
114 | Det vektlegges at telemetrien: • har beskjedne ytre mål og vekt • er minst mulig sjenerende å ha på seg for pasienten • har glatte flater og er lett å rengjøre • er støt- og fuktsikker • er mulig å dusje med • kan leveres med oppbevaringsetui/bæreveske/belte som er enkle å rengjøre Oppgi vekt og ytre mål, beskriv festeanordning, beskriv anbefalte rengjøringsmetode og oppgi IP-grad og dropptest eller tilsvarende. | Produkt
115 | Det er ønskelig at telemetrien kan tilbys med skjerm. Oppgi mål på skjerm, om det er mulig å deaktivere skjermen ved behov og om batteristatus vises på skjermen. | Produkt
116 | Det er ønskelig med lang batteritid. Oppgi batteritype, batteritid med og uten SpO2 og eventuelt ladetid for oppladbare batterier. | Produkt
117 | Det er ønskelig med en funksjonell løsning for oppbevaring av telemetrier i avdeling, eventuelt med ladestasjon for oppladbare batterier. Beskriv løsning og vedlegg bilde. | Produkt
118 | Det er ønskelig med en god løsning for støy- og artefaktreduksjon. Beskriv løsning. | Produkt
119 | Det vektlegges at telemetrienheten kan brukes med både antenneløsning og wifiløsning. Tilbyder bes redegjøre for hvordan telemetrienheter innkjøpt for bruk på dedikert antenneanlegg eventuelt kan gjenbrukes/oppgraderes til å støtte WiFi-basert telemetri på nytt sykehus. | Produkt
Nettverk og IKT
120 | I testfasen før flytting til nytt sykehus samt i flytteperioden kommer Oppdragsgiver til å være avhengig av doble sentraler på alle avdelinger som har sentral. Det kan også bli behov for ekstra pasientmoduler og monitorer i forbindelse med flytteprosessen. Beskriv løsningen dere ser for dere i denne perioden. Oppgi om det må anskaffes doble sentraler med tilhørende lisenskostnader eller om det finnes en mulighet for å leie utstyr i en slik periode. Er det noen begrensninger i varighet på en leieavtale? En praktisk løsning vil bli vektlagt. | Produkt
121 | Det vektlegges at switcher og servere leveres av tilbyder. Dersom Oppdragsgiver må anskaffe dette selv bes tilbyder oppgi eventuelle krav til dette. | Produkt
122 | Overvåkingssentralene skal betjene forskjellige avdelinger. En praktisk løsning for flytting av pasienter mellom disse avdelingene (sentralene/nodene) vil bli sterkt vektlagt. Skissér grensesnittet for kommunikasjon mellom nodene og mulighet for å ta med pasientkurver. Oppgi lagringstid for overvåkingsdata. | Produkt
Håndholdte enheter for mobilovervåking/alarmoverføring
123 | Det vektlegges lang batteritid og rask ladetid. Oppgi batteritid, beskriv ladestasjon og oppgi ladetid til fulladet batteri. | Produkt
124 | Det vektelegges at enheten har et brukervennlig grensesnitt og er enkel i bruk. Beskriv løsning for å koble opp monitor mot enhet og beskriv generell funksjon. | Produkt
125 | Oppgi om det er noen begrensninger for antall pasienter per håndholdte enhet og hvor mange enheter monitoren kan være tilknyttet samtidig. Størst mulig grad av fleksibilitet er ønskelig. | Produkt
126 | Det vil vektlegges at det er en enkel og funksjonell løsning for å benytte monitorene på foreldrerom og på sengerommet med mulighet for overføring av alarmer til alarmmottaker uavhengig av plassering. Beskriv løsning utfra at barnet i løpet av et døgn oppholder seg både på foreldrerom og på sengerom og oppgi behov for kabling og eventuelt antall nettverkspunkt per monitor per plassering. | Produkt
127 | Det veklegges god dekning på enhetene. Beskriv løsning for alarmoverføring til alarmmottaker inkludert teknisk infrastruktur. Oppgi dekning/rekkevidde på håndholdte enheter innenfor og utenfor avdeling. | Produkt
128 | Det er ønskelig med mulighet for å overføre kurver til enheten/alarmmottakeren for å vurdere alvorligheten til alarmen. Beskriv løsning for hvordan dette er ivaretatt med hensyn til sanntidsvisning og eventuell tidsforsinkelse, antall kurver og tallverdier, lengde på kurver, mulighet for å legge inn eget oppsett etc. | Produkt
Parametere og softwarepakker
129 | Det er ønskelig at funksjonen pulstrykkvariasjon er inkludert eller kan inkluderes i monitoren. Oppgi om denne er inkludert og oppgi evt. tilleggskostnad for dette i Bilag 1 - Prisskjema. | Produkt
130 | Det er ønskelig med en god løsning for arrytmianalyse, QTc-tid og ST-segmentanalyse. Beskriv løsning inkludert om det vises på monitor og kan tolkes på sentral. | Produkt
131 | Det er ønskelig med mulighet for anakonda-måling. Oppgi om dette er mulig og beskriv eventuell løsning. | Produkt
132 | Det er ønskelig med mulighet for vevsoksymetri. Oppgi om dette er mulig og beskriv eventuell løsning. | Produkt
133 | Det vektlegges en praktisk løsning for monitorering av 2 stk. SpO2-kurver. Beskriv løsning. | Produkt
134 | Det vektlegges sterkt en praktisk løsning for: • å koble til transkutan pCO2 • piccomåling • å måle kalorimetri • TOF/NMT-måling • BIS-måling eller tilsvarende • ICP-måling • EEG-registrering Beskriv løsninger (modulbasert eller fullintegrert), oppgi hvilke monitorstørrelser de kan brukes på og oppgi om det kreves tilleggssoftware for bruk. Pris på eventuell tilleggssoftware skal fremgå av Bilag 1 - Prisskjema. | Produkt
135 | Det er ønskelig at det kan tilbys parametere utover de ovennevnte. Oppgi og beskriv eventuelle mulige andre parametere. Oppgi også funksjoner og egenskaper til programvare som tilbys utenom softwarepakker, eksempelvis analyse/behandling av data, lagring og utskrift. | Produkt
Tilbehør
136 | Lang garantitid og lang forventet levetid på pasientkabler og sensorer vektlegges sterkt. Oppgi garantitid og forventet levetid for pasientkabler og sensorer. | Produkt

## 5. Leverandørtjenester
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon - evalueringskrav Leverandørtjenester |  | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Krav til service og vedlikehold
137 | Det vektlegges sterkt at Tilbyder har rask responstid ved akutte feil og har en vaktordning utenom normal arbeidstid. Oppgi lengste responstid (ikke normal eller korteste responstid) fra feilmelding til fysisk oppmøte av serviceingeniør hos Oppdragsgiver, innenfor normal arbeidstid på hverdager kl. 08:00 – 16:00. Urealistisk lave responstider vil bli gitt laveste score. Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 4 - Oversikt over servicenivåer. Oppgi om vaktordning er tilgjengelig utenom normal arbeidstid. | Leverandør-tjenester
138 | Det er ønskelig at det kan tilbys låneutstyr i reparasjonsperioden ved feil på utstyret. Beskriv tilgjengelig låneutstyr og leveringstid samt oppgi pris i Bilag 1 - Prisskjema. | Leverandør-tjenester
Krav til leveringstid
139 | Det er ønskelig med kort leveringstid på utstyr. Oppgi normal og maksimal leveringstid i uker fra elektronisk bestilling. | Leverandør-tjenester
140 | Det vektlegges kort leveringstid på utstyrsavhengig tilbehør. Oppgi normal og maksimal leveringstid i dager fra elektronisk bestilling. | Leverandør-tjenester
141 | Det vektlegges kort leveringstid på reservedeler. Oppgi normal og maksimal leveringstid fra bestilling til leveranse hos Oppdragsgiver, inkl. forsendelsestid. (1 kalenderdøgn = 24 timer). Tilbyder bes beskrive hvor reservedlslager er lokalisert. Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 4 - Oversikt over servicenivåer. | Leverandør-tjenester
Krav til opplæring
142 | Det bes om en detaljert beskrivelse av omfang og innhold/program i brukeropplæring og superbrukeropplæring inkludert: • Forsvarlig bruk • Jevnlig brukervedlikehold Tilbyders beskrivelse av punktene vil vektlegges sterkt. | Leverandør-tjenester
143 | Det vektlegges at superbrukeropplæringen også inneholder en teknisk opplæring utover det som ligger i vanlig brukeropplæring. Beskriv omfanget i opplæringen. | Leverandør-tjenester