## Forside
2021/83
Analysehall til Nye Hammerfest Sykehus
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn. NB: Kravspesifikasjonen inneholder flere faner.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Type krav | Her vil det stå: M, E eller I for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Informasjonskrav er kun forespørsel om informasjon og vil ikke bli vektet. Informasjonskrav er merket som "I" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Evalueringskrav delt inn i to vektinger – normal og høy. For krav med normal vekt, vil oppnådd poengsum etter evaluering multipliseres med 1, mens for krav med høy viktighet vil oppnådd poengsum multipliseres med 2.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Krav Analysehall
[5 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  |  | Kvalitet | Ja
|  | M |  | Leverandørtjenester | Nei
|  | E |  | Kriterium 3 | Ikke relevant
I
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Overordnede krav
1.1 | Tilbyder skal tilby en komplett analysehall med automasjonslinje som skal dekke fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, koagulasjon og hematologi. Leveransen skal også inneholde moduler for automatisk preparering og farging av blodutstryk, samt digitalt mikroskopi - dette kan tilbys stand-alone. | M
1.2 | Tilbudt løsning skal ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere og analyserer prøvemengden angitt i fane "Analytter info" for fagområdene klinisk kjemi/immunkjemi, hematologi og koagulasjon. Løsningen skal også være tilstrekkelig smidig for å håndtere økt fremtidig kapasitetsbehov på eksisterende analyserepertoar i automasjonens levetid. Det forventes i gjennomsnitt en årlig volumøkning på 5% for hver analyse. | M
1.3 | Utstyret skal være CE-merket, både individuelt og i system, jf. forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Dersom CE-merking ikke er ferdig godkjent innen tilbudsfrist, kan det likevel tilbys under forutsetning av at slik godkjenning er ferdigstilt innenfor rammen av tilbudenes vedståelsesfrist og innen kontraktsignering med tilbyder. Samsvarserklæring for hvert utstyr/ produkt, tilbehør og forbruksmateriell vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. | M
1.4 | Tilbyder skal gi en oversikt over de internasjonale standarder instrumentene er produsert i henhold til. | M
1.5 | Utstyret/produktene skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende standardkrav i forhold til tiltenkt bruk (intended use). | M
1.6 | Utstyr som er i direkte kontakt med pasient og kontaktpunkter som helsepersonell berører ved bruk av utstyret skal tåle rengjøring og desinfeksjon. Med desinfeksjon menes enten varmedesinfeksjon eller desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel til bruk i helseinstitusjoner i Norge (type 70 % desinfeksjonssprit, Virkon og/eller Perasafe eller tilsvarende). Fremgangsmåte for hvordan produktet skal rengjøres og desinfiseres må vedlegges, dette skal være på norsk. | M
1.7 | Kunden har som målsetning å kontrahere med EN totalleverandør som har hovedansvaret for implementering og vedlikehold av ny automasjon med tilhørende instrumenter og mellomvare/software. Hovedleverandør skal bære det totale ansvaret for at automasjonen fungerer hit de krav som er satt for aksept av leveransen forøvrig i automasjonens levetid. Ansvaret gjelder også for eventuelle underleverandørers leveranser til automasjonen (for eksempel spesifikke instrumenter). Ved bytte av og/eller påkobling av nye instrumenter til automasjonen som følge av eventuelle konkurranser gjennomført i etterkant av denne anskaffelsen, skal hovedleverandør gi nødvendig støtte for denne prosessen. | M
1.8 | SVARTID(Turn-around-time - TAT) er definert som tiden fra en prøve ankommer automasjonen til svar foreligger. Oppgi gjennomsnittlig TAT for følgende analyser som kan forventes ved maksimal belastning. TAT for følgende analyser bør være så kort som mulig. Troponin, hCG, Kreatinin, CRP, samt analysene innen hematologi og koagulasjon. (Gjelder når prøveglass settes i STAT funksjon til komplett svar foreligger) Maksimal belastning regnes her som 200 prøverør på automasjonsløsningen samtidig. Oppgitt TAT vil være forpliktende i løsningens levetid og valgt leverandør må kunne iverksette nødvendige tiltak uten kostander til Kunde dersom oppgitt TAT ikke møtes. | E | Høy | Kvalitet
1.9 | TAT for analysene Troponin, hCG, Kreatinin, CRP, samt analysene innen hematologi og koagulasjon må være < 1 time når prøveglass settes i STAT funksjon til komplett svar foreligger. | M
1.10 | Tilbyder skal beskrive konkret hvilke forutsetninger som gjelder for oppgitte TAT (nærmere avklaringer av forutsetninger vil kunne bli gjort i forhandlingsrunder). Forutsetninger kan inkludere: - Antall prøver /prøveglass på båndet - Antall instrumenter som er koblet til - Rekkefølgen av instrumentene på banen - Oppbyggingen og lengden av banen - Antall sentrifuger og hvordan de er satt opp | I
1.11 | For fagområdene klinisk kjemi/immunkjemi, hematologi og koagulasjon skal det oppgis om løsningen har redundans/back-up. Med redundans/back-up menes ekstra instrument tilkoblet automasjonslinje. Det skal uansett tilbys ekstra instrumenter for fagområdene klinisk kjemi/immunkjemi, hematologi og koagulasjon. | M
1.12 | Tilbudt løsning må ha redundans/back-up på fagområdene klinisk kjemi/immunkjemi. | M
1.13 | Tilbudt løsning bør ha redundans/back-up på fagområdet hematologi. | E | Høy
1.14 | Tilbudt løsning bør ha redundans/back-up på fagområdene koagulasjon. | E | Normal
1.15 | Analysesystem, analyseinstrumenter og analyser skal gjøre det mulig for Nye Hammerfest Sykehus (NHS) å oppfylle akkrediteringskrav i henhold til NS-ISO 15189. | M
1.16 | Tilbyder forplikter seg til å gi alle brukere av instrument og automasjonsløsning tilgang til oppdaterte pakningsvedlegg for sine reagenser, kalibratorer, kontroller og bruksløsninger elektronisk. | M
1.17 | Tilbyder forplikter seg til å sende dokumentasjon til fagansvarlig bioingeniør i form av kundebulletiner om eventuelle faktorer som påvirker analysen, kalibratorer, reagenser og bruksløsninger, dersom dette oppdages, enten av leverandøren selv, eller av leverandørens andre kunder. | M
1.18 | Tilbyder må kunne tilby termotransport oktober - april. Beskriv transportrutiner for å sikre leveringssikkerhet av reagenser. | M
Mellomvare
2.1 | Mellomvareløsningen skal til enhver tid kunne kommunisere med analyseinstrumentene tilknyttet automasjonen. Tilbyder er ansvarlig for at integrasjonen mot de ulike analyseplattformene tilknyttet systemet fungerer selv etter oppgraderinger. Tilbyder skal koordinere oppgraderinger på systemet. | M
2.2 | Tilbyder skal forplikte seg til å utarbeide en integrasjon og toveis kommunikasjon til LIB som benyttes i DipsLab. Tilbyder skal fremlegge en overordnet tidsplan. Tilbyder skal forplikte seg til å dekke eventuelle kostnader tilknyttet en integrasjon med DipsLab. | M
2.3 | Informasjon om bevegelse og arkivposisjon til en prøve skal kunne vises i mellomvareløsningen. | M
2.4 | Mellomvareløsningen skal til enhver tid ha en fullstendig oversikt over alle data, herunder lagring, bearbeiding, kontroll og resultat, fra alle enheter knyttet til systemet. | M
2.5 | Bruker skal kunne jobbe i ett og samme brukergrensesnitt i en og samme mellomvareløsning for hovedtilbyderens egne instrumenter i alle fagområder når det gjelder svarvalidering, kvalitetssikringsparametere (kalibrering, kvalitetskontroller), svarhistorikk, etterbestillinger/reflekstesting etc. Grafikk/Kurver/Plot/Cytogrammer etc. skal også kunne vises. | M
2.6 | Mellomvareløsning bør også kunne presentere og behandle informasjon fra instrumenter fra underleverandør/samarbeidspartner. Med informasjon menes svarvalidering, kvalitetssikringsparametere (kalibrering, kvalitetskontroller), svarhistorikk, etterbestillinger/reflekstesting etc. Grafikk/Kurver/Plot/Cytogrammer etc. Dette gjelder også eventuelle fremtidige instrumenter uavhengig om de er tilkoblet automasjonen. Beskriv hvordan dette løses. | E | Høy | Kvalitet
2.7 | Mellomvarens autovalideringsfunksjon skal som et minimum inneholde mulighet for å benytte ringegrenser, refleksanalyser, fortynningsgrenser, deltasjekk, moving average, pasient "mean" og referanseområder. | M
2.8 | Mellomvare bør ha en funksjonell løsning for validering av prøvesvar fra alle typer analyseinstrumenter tilknyttet systemet. Beskriv løsning med tanke på: * autovalidering * validering av bilder, grafer og plot * mulighet for egendefinerte valideringsregler * mulighet for kobling av QC-parameter og reagens lot til prøvesvar | E | Høy | Kvalitet
2.9 | Mellomvare må kunne muliggjøre automatisk refleksanalysering og rerun. Det skal kunne settes opp automatisk rerun i forbindelse med høye, lave og/eller ikke forventede resultater. | M
2.10 | Mellomvare bør være fleksibel med tanke på regelsetting. Beskriv løsning med tanke på: * omkjøringer * reflekstesting * instrument flagging * automatiske svarkommentarer * HIL-indeks * holdbarhet på analyser | E | Høy | Kvalitet
2.11 | Det bør være mulighet å vise en logg i mellomvareløsningen av vedlikehold utført av bioingeniørene på hvert av instrumentene. Tilbyder bes beskrive loggfunksjon. | E | Normal | Kvalitet
2.12 | Beskriv muligheten for informasjonsinnhenting/styring i mellomvareløsning av pasientnært analyseutstyr (PNA) som blodgass, hemocue, glukose og urinstixlesere | I
2.13 | Løsningen skal inkludere rollebasert tilgang. Det må minimum støttes roller for brukere med ordinær tilgang, og roller for brukere med utvidet/konfigurasjonstilgang. | M
2.14 | Mellomvare skal inneholde modul for kvalitetskontroll (QC), med mulighet for å legge inn kommentarer og slette punkter fra statistikk der det er ønskelig . | M
2.15 | Mellomvare skal gi varsel dersom interne kvalitetskontroller ikke er godkjent. | M
2.16 | Løsning bør være oversiktlig og fleksibel med hensyn til overvåking av analysekvalitet. Beskriv løsning med tanke på: * Visning og regler for QC-modul * Mulighet for sammenligning av QC-resultater fra instrumenter som behandler samme analyse * Sammenligning av QC-resultater fra ulike reagenslot.nr. * Statistiske parameter som f.eks. pasientmean * Analytisk måleusikkerhet, både for enkeltinstrumenter og samlet for alle instrumenter som kjører samme analyse | E | Normal | Kvalitet
2.17 | Det skal være mulighet for å legge inn Westgaards kontrollregler eller tilsvarende i kvalitetskontrollmodulen. | M
2.18 | Gi en oversikt over rapportfunksjoner. Beskriv i hvor stor grad leverandørens løsninger i mellomvare understøtter å effektivt identifisere flaskehalser; turn-around tid (TAT) og gi statistikk over produksjon. | I
2.19 | Løsningen bør ha mulighet til å hente ut rapporter med hensyn til drift og overvåking av systemet på en enkel og intuitiv måte. Beskriv løsning med tanke på uttak av rapporter på: * analysekvalitet * svartider * pasientmean * analyseproduksjon gjennom døgnet * oppetid på instrumentene | E | Normal | Kvalitet
2.20 | Det bør være mulig å opprette egendefinerte rapporter og rapportmaler på en enkel måte. | E | Normal | Kvalitet
2.21 | Dersom valgt løsning innebærer behandling av persondata, må tilbyder kunne forplikte seg til å inngå en databehandleravtale. Se Vedlegg Databehandleravtale. | M
Automasjon
3.1 | Løsningen skal inneholde en automasjonslinje med moduler for av og påsetting, transportering, sentrifugering, av- og påkorking, mulighet for å skille mellom ulike rørtyper (farge på kork) og kjølelagring av prøver. Løsningen skal kunne implementere både bulk-input og rack-input. | M
3.2 | Brukere bør kunne kan ta opp skjermen/grensesnittet til hvert enkelt instrument på kontrollrom/vaktrom og betjene instrumentet derfra. Beskriv løsning. | E | Normal | Kvalitet
3.3 | Automasjonslinjen med instrumentene skal kunne overvåkes fra støyfri sone samt ved instrumentet. | M
3.4 | Beskriv løsning for overvåkning fra støyfri sone. Løsning for overvåkning bør på en oversiktlig måte viser status/tilstand for hele automasjonslinjen og tilkoblede instrument. | E | Normal | Kvalitet
3.5 | Løsningen skal inkludere elektronisk mottaksregistrering, eksempelvis for prøver som kommer fra primærhelsetjeneste. | M
3.6 | Løsningen skal kunne sortere mottatte prøver fra preanalyse. Prøver som skal til annen lab / sendeprøver skal sorteres ut. | M
3.7 | Automasjonen bør være åpen for tilkobling av instrumenter fra tredjeparts leverandør ved eventuell utvidelse av løsning. Tilbyder bes forplikte seg til å bistå ved eventuell tilkobling av instrumenter fra tredjepart. Beskriv hvilke begrensninger og forutsetninger som vil gjelde ved tilkobling av instrumenter fra tredjeparts leverandører. | E | Høy | Kvalitet
3.8 | Den totale automasjonsløsningen skal kunne påvise hemolyse, ikterus og lipemi (HIL) i prøvematerialet. Resultat på HIL skal overføres sammen med prøveresultat. . Dersom disse parameterne blir utgitt semikvantitativt, må det dokumenteres hvilke konsentrasjonsnivå de ulike resultatene tilsvarer. | M
3.9 | Automasjonen må kunne hente fram prøver fra lagringsmodul/kjøleskap til analysering. | M
3.10 | Systemet skal håndtere etterrekvirering av analyser. | M
3.11 | Beskriv løsning for etterrekvirering av analyser. Prøver bør ved etterrekvirering tilbakeføres fra arkiv til automasjonslinje uten manuell hjelp. | E | Normal | Kvalitet
3.12 | Sentrifuge(ne) bør kunne håndtere ulike prøvematerialer og ulike prøverør og ha en fleksibel løsning for sentrifugering med hensyn til temperatur, hastighet og tid. Beskriv hvordan dette er ivaretatt | E | Normal | Kvalitet
3.13 | Løsningen bør kunne sortere mellom sentrifugerte og ikke-sentrifugerte prøver. Beskriv løsningen. | E | Høy | Kvalitet
3.14 | Løsningen bør kunne sortere mellom ulike korkfarger med tanke på henstand før sentrifugering. Beskriv løsningen. | E | Høy | Kvalitet
3.15 | Beskriv kapasiteten til lagringsmodulen, jfr. nødvendig lagringstid for prøver for de enkelte analyser (se fane Analytter info). Ta utgangspunkt i gjennomsnittlig lagringstid på 7 dager for serum/plasma. | I
3.16 | Lagringsmodulen må kunne ha kapasitet til å lagre minimum 5000 prøver samtidig. | M
3.17 | Beskriv lagring av forbruksvarer som f.eks. korker/folie, sekundærrør og påfylling. Oppgi hvilke typer forbruksvarer som må fylles på, hvor stor lagerkapasitet systemet for de ulike forbruksvarene har og hvor disse er plassert. | I
3.18 | Påfylling av forbruksvarer bør være så brukervennlig og effektivt som mulig. Tilbyder bes beskrive løsning. | E | Normal | Kvalitet
3.19 | Løsningen bør kunne oppbevare kontroller/kalibratorer og gjennomføre automatisk analysering av disse. Beskriv hvordan oppbevaring av kontroller/kalibratorer er løst. | E | Høy | Kvalitet
3.20 | Systemet bør ha en fleksibel løsning for arkivering og kassering av prøver. Beskriv løsning med tanke på: * mulighet for ulik oppbevaringstid avhengig av prøvetype * mulighet for å arkivere prøver som ikke kommer fra automasjonsløsningen * manuell henting av prøver ved driftsstopp på arkivstedet * manuell henting av prøver for ulike formål | E | Høy | Kvalitet
3.21 | Beskriv løsning med tanke på varsling av operatør om behov for påfyll av reagenser/forbruksmateriell, funksjonsfeil, instrumentfeil, kvalitetsfeil, analyseringsfeil og om analysesvar som trenger oppmerksomhet (IT prosesskontroll). | I
3.22 | Systemet må kunne oppdage og varsle om prøver med for lavt prøvevolum i forhold til rekvirert analyse. | M
3.23 | Oppgi mulighet for å benytte sekundærrør fra ulike leverandører og av ulike typer. Oppgi hvilke typer rør som kan benyttes, og hvordan forsegling av sekundærrør foregår. | I
3.24 | Løsningen må kunne håndtere ulike typer prøverør (fra ulike produsenter). Beskriv eventuelle begrensninger eller forutsetninger. | M
3.25 | Løsningen skal kunne benytte analyseinstrumenter ved driftsstans i prøvetransportløsningen. | M
3.26 | Tilbudt løsning bør ha stor fleksibilitet ift. begrensinger i systemet ved driftsstans i prøvetransportløsningen. Beskriv. | E | Normal | Kvalitet
3.27 | Den tilbudte løsningen bør sikre gode arbeidsvilkår, effektiv arbeidsflyt og god utnyttelse av arealet med tanke på mulige fremtidige utvidelser. Det vil være viktig å ha tilstrekkelig plass for at brukere skal kunne bevege seg gjennom rommet og benytte alle rommets dører/utganger. Det presiseres at komplett analysehall skal plasseres i rom 3.4.021 (se vedlegg 11 og vedlegg 11.1 for plantegning). Til opplysning vil det være en skyvedør inn til rom 3.4.008. Det må også tas høyde for at både eksisterende instrument BIO-RAD D10 og eksisterende instrument Ortho Vision Analyzer er tenkt inn i 3.4.021 og stå frittstående (ikke tilkoblet automasjon) på egen benk (se vedlegg 11.2 for detaljer rundt plassering av skyvedør og eksisterende instrumenter). Beskriv løsning og legg ved forslag til planløsning for hele analysehallen tegnet inn i rom 3.4.021. | E | Normal | Arealutnyttelse
Generelle krav til analyseinstrumenter
4.1 | Beskriv hvilke instrumenter/analyser som inngår i tilbudt automasjonsløsning til dekning av oppgitt analyserepertoar (se Analytter info). Oppgi hvilke analyser som analyseres på de ulike instrumentene. Beskrivelsen av hvert instrument skal inneha minimum informasjon om minstekrav (M) innenfor bolken Generelle krav til analyseinstrumenter | I
4.2 | Instrumentene må kunne analysere prøver tatt på mikrorør (ved bruk for kapillære prøver). | M
4.3 | Instrumentene skal ha clot-detektor og kunne detektere bobler/skum. Beskriv for prøveaspirering og for reagensaspirering. | M
4.4 | Instrumentene bør kunne håndtere utfordringer med lite prøvemateriale. Lavt dødvolum vil telle positivt. | E | Normal | Kvalitet
4.5 | Instrumentene skal ha krasj-detektor på prober. | M
4.6 | Instrumentet bør ha en enkel løsning for å prioritere prøver under analysering (STAT). Beskriv løsningen. | E | Normal | Kvalitet
4.7 | Instrumentet skal kunne lese kalibratorer, kontroller og reagenser, og overføre informasjon om deres konsentrasjonsnivåer ved hjelp av bar-koder, chip eller lignende. | M
4.8 | Prøver må kunne lastes manuelt på instrumentet utenom automasjon | M
4.9 | Instrumentet skal ha automatisk overvåkning av forbruksvarer, reagenser, kalibratorer, kontroller og bruksløsninger som settes på, og gi operatøren informasjon av antall tester igjen, samt varsel ved lavt nivå. | M
4.10 | Instrumentene skal ha en løsning for å forhindre carry over. Beskriv løsningen. | M
4.11 | Det bør være mulig å ha sporbarhet på endringer som er gjort i software for hvert enkelt instrument. | E | Normal | Kvalitet
4.12 | Instrument skal umiddelbart opplyse og loggføre utstyrsfeil som oppstår, og samtidig gi operatør informasjon om hva slags feil som har oppstått | M
4.13 | Instrumentet skal ha varsling og elektronisk loggføring av lasting av reagens, bruksløsninger og kalibreringer. | M
4.14 | Instrumentet bør ha varsling og elektronisk loggføring om nødvendig vedlikehold, bytte av komponenter, og kontrollanalyseringer. | E | Normal | Kvalitet
4.15 | Instrumentet skal kunne spore hvilken reagenslot og hvilken kalibrator et hvert analyseresultat er kommet fra. | M
4.16 | Det bør være mulig å bytte reagens, legge inn nye reagensloter og kalibratorloter mens instrumentet er i drift, dvs. sann random access. Beskriv hvordan dette gjøres. | E | Høy | Kvalitet
4.17 | Alle analyser skal tilfredsstille analysekvalitet vurdert med eksterne kvalitetskontroller fra uavhengig kvalitetskontrolleverandør. Dersom analysekvalitet ved noe tidspunkt i instrumentets forventede levetid (10 år) finnes å ikke være i samsvar med denne standard, skal leverandør umiddelbart gjøre nødvendige tiltak for å oppnå å være i samsvar. Eventuelle nødvendige tiltak skal være kostnadsfrie for Kunde. | M
4.18 | Instrumenter bør ha så høy grad av oppetid som mulig. Tilbyder skal oppgi: Hvor lang tid totalt sett vil drift av instrument bli forhindret som følge av: 1) vedlikehold av instrumenter; 2) analysering av kvalitetskontroller; 3) kalibrering av metoder og 4) påfyll av reagenser. | E | Høy | Kvalitet
4.19 | Nye analysemetoder skal varsles 3 måneder i forveien for allerede implementerte analyser. | M
4.20 | Oppsett av nye analysemetoder bør være forhåndsprogrammert og oppdateringer og analyseoppsett bør være mulig å lese inn ved hjelp av bar-koder, CD, minnepinne eller via en sikker tilgang over nettet. Tilbyder må beskrive hvordan dette gjøres. | E | Normal | Kvalitet
4.21 | Instrumentet bør ha en brukervennlig løsning for kalibreringer. Beskriv løsning på hensyn på; *tillaging av kalibrator * lagring av kalibreringkurver *mulighet for å benytte tidligere kalibreringskurver * mulighet for å kalibrere ulike lot samtidig | E | Normal | Kvalitet
Reagenser, kalibratorer og kontroller
5.1 | Beskriv i fanen "Analytter info" hvilke reagenser/kalibratorer som inngår på instrumentene i automasjonsløsningen. | I
5.2 | Det bør være mulig å bruke av tredje parts reagens. Tilbyder skal redegjøre for muligheten til å levere reagensbeholder med identifikasjonsmulighet for tredje parts reagens. | E | Normal | Kvalitet
5.3 | Instrumentspesifikke reagenser/kontroller/kalibratorer skal kunne gjenkjennes automatisk på instrumentet og bli automatisk oppdatert på restmengde reagens, holdbarhet og dato. | M
5.4 | Analysesystem og analyseinstrumenter skal kunne håndtere 3. parts kontrollmateriale som kvalitetskontroll. De skal kunne defineres som kontroller på instrumentet og ha like god funksjon som tilbyders kontroller mht. validering | M
Klinisk kjemi/Immunkjemi
6.1 | Tilbyder skal beskrive alle kalibratorene som leveres til instrumentet. Oppgi om det er blank, ett-punkt eller flerpunktskalibrering, samt hvilke analyser som kan kalibreres på de respektive kalibratorene. | I
6.2 | Metoden for høysensitiv troponin skal gi mindre enn 10% CVa ved 99 percentilen for kvinner og menn og dette skal kunne dokumenteres i publiserte artikler fra befolkningsgrupper som er sammenlignbare med befolkningen i Norge. Beskriv og legg ved dokumentasjon på tilbyders analysemetode. Oppdragsgiver vil i kontraktsperioden tilstrebe Lot-Lot stabilitet. For å oppnå dette skal høysensitiv troponin analysemetoden ha en tilfredsstillende analytisk kvalitet og sensitivitet. Lot-Lot stabilitet på reagensene skal være mindre enn 10 % bias mellom lot. Leverandøren bes legge ved informasjon om samkjøring av siste 4 påfølgende lot med minst en prøve som dekker 99 percentilen. | M
6.3 | Instrument skal ha mulighet for automatisk fortynning ved høye resultater. | M
6.4 | Det må være mulig å legge inn faktor på analyser. | M
HPLC for HbA1c-analyse (opsjon)
7.1 | Dersom analysering av HbA1c ved hjelp av HPLC ikke gjennomføres i hovedinstrument for klinisk kjemi, men i en separat modul, skal det tilbys en opsjon for kjøp av en ytterligere modul - denne må kunne tilkobles automasjon/transportbånd. | M
7.2 | Tilbyder skal beskrive hvordan Hb-varianter takles. | I
7.3 | Analysekvaliteten må tilfredsstille nasjonale krav (CV, bias og tillatt totalfeil) for diagnostisk bruk ved diagnostikk av diabetes mellitus. | M
Generell hematologi
8.1 | Det er ønskelig å få tilbud på to typer teknologi for hematologi inkludert i tilbudt løsning fra tilbyder. | E | Høy | Kvalitet
8.2 | Differensialtelling av leukocytter må ha holdbarhet minimum 36 timer | M
8.3 | Leukocytter: Beskriv hvordan cellene klassifiseres og i hvor mange celletyper. Må være dokumentert også i publiserte kliniske studier ved sammenligning med vurdering av blodutstryk | I
8.4 | Erytrocytter: Beskriv hvordan cellene klassifiseres og hvor mange klasser. | I
8.5 | Instrumentet skal klassifisere umodne/unormale blodceller som blaster og atypiske lymfocytter. Beskriv | M
8.6 | Instrumentet skal klassifisere celler i ulike kroppsvæsker som leddvæske, pleuravæske, spinalvæske, ascitesvæske. Beskriv | M
8.7 | Ved analysering av kroppsvæsker: Det bør kreves lite forbehandling av prøven, samt at instrumentet krever lite tid til klargjøring. Beskriv | E | Normal | Kvalitet
8.8 | Instrumentet bør kunne sende elektroniske bilder til kliniker. Beskriv hvordan dette skjer. | E | Normal | Kvalitet
8.9 | Instrumentet skal takle kjent interferens problematikk på følgende: Cellefragmenter (RBC og WBS fragment) Plateklumper, store PLT Kuldeagglutininer Lipemi, hemolyse, icterus Høyt telletall for LPK NRBC | M
8.10 | Oppgi annen interferens som instrumentet varsler. | I
8.11 | Ved tilstedeværelse av NRBC må LCK korrigeres automatisk | M
Autoslide, Hematologi
9.1 | Beskriv instrument for autoslide, hematologi. | I
9.2 | Autoslidemodul skal kunne tillage og farge blodutstryk, samt farge beinmargsutstryk. | M
9.3 | Autoslidemodul skal kunne kobles til hematologisystem/hematologiinstrument. | M
9.4 | Beskriv skifte av fargeløsning. Er disse ferdig til bruk, eller må de lages manuelt? | I
9.5 | Bruk av fargeløsning bør være så enkel som mulig. Beskriv fremgangsmåte for bruk. | E | Normal | Kvalitet
9.6 | Kvaliteten på blodutstrykene skal være validert/dokumentert opp mot manuell metode for blodutstryk. | M
Digitalt mikroskop
10.1 | Beskriv instrument for digitalt mikroskop. | I
10.2 | Instrumentet skal kunne benyttes til differensialtelling av leukocytter i blod, samt karakterisering av erytrocytter. | M
10.3 | Instrumentet skal preklassifisere cellene. | M
10.4 | Instrumentet bør kunne kobles til automasjonsløsningen. | E | Normal | Kvalitet
10.5 | Det bør være mulighet å lagre bilder separat med tanke på undervisnings-formål. Beskriv hvordan dette gjøres. Det vil vektlegges om løsningen er brukervennlig og intuitiv. | E | Normal | Kvalitet
10.6 | Instrumentet bør kunne sende elektroniske bilder til kliniker. Beskriv. | E | Normal | Kvalitet
Koagulasjon
11.1 | Instrumentet bør kunne utføre perforering av kork; dette ved nødvendig manuell pålasting. | E | Normal | Kvalitet
Krav til miljø
12.1 | Tilbyder skal ha en miljøprofil som sørger for minst mulig forurensning ved produksjon, transport, bruk av emballasje, drift, kassasjon og gjenvinning av tilbudte produkter. | M
12.2 | Leverandør skal: • Sørge for at emballasjen står i forhold til produktets form, funksjon og volum. • Sørge for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil hver for seg). Isopor og bobleplast skal ikke limes til emballasjen. • Sørge for at emballasjen inneholder informasjon om hvordan den skal sorteres. • Ta med seg emballasje som det ikke er naturlig for oppdragsgiver å beholde, etter leveransen. | M
12.3 | Produktene skal overholde alle miljøkrav som følger av gjeldende lover og forskrifter. | M
12.4 | Produktdatablad for reagenser, kalibratorer, kontroller og bruksløsninger skal være registrert i ECOonline før en eventuell inngåelse av kontrakt. Det skal oppgis om det er reagenser som ikke er meldepliktig. | M
12.5 | Beholdere for reagenser, kalibratorer og bruksløsninger skal ikke inneholde PVC med ftalater av typen DEHP. | M
12.6 | Reagenser, kalibratorer og bruksløsninger bør i størst mulig grad ikke inneholde stoffer som er av en slik karakter at de ikke kan skylles direkte ut i det offentlige avløp. | E | Normal | Kvalitet
12.7 | Tilbyder bes beskrive håndtering av avfall/restprodukter fra løsningen for å unngå miljøskadelige utslipp i offentlig avløp. | I
12.8 | Dersom løsningen produserer farlig avfall/restprodukter, må disse kunne samles opp og sendes til destruksjon hos godkjent avfallsaktør. | M
12.9 | Oppgi forventet levetid på instrumenter og automasjon. | I
Bygningstekniske krav
13.1 | Leverandøren skal oppgi eventuelle krav om spesifikasjoner til kjøling, ventilasjon, lys, temperatur og luftfuktighet i det rommet automasjon skal stå i. | I
13.2 | Beskriv tilkoblinger som instrumentene krever i forhold til destillert ionebyttet vann, vanlig vann, avløp, strøm, trykkluft, internett med mer. | I
13.3 | Støyavgivelse skal være innenfor de lovkrav som stilles til forsvarlig arbeidsmiljø. Beskriv forutsetninger for at dette skal være gjennomførbart. | M
13.4 | Oppgi størrelse og vekt på instrumentene (mål og vekt) i metriske enheter. | I
13.5 | Oppgi forventet gjennomsnittlig energiforbruk på instrumenter og automasjon. | I
13.6 | Beskriv andre tekniske eller bygningsmessige krav. | I

## Krav Leverandørtjenester
[5 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  |  | Kvalitet | Ja
|  | M |  | Leverandørtjenester | Nei
|  | E |  | Kriterium 3 | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Krav til opplæring
14.1 | E-læringsprogram bør være tilgjengelig i tillegg til ordinær opplæring og undervisning. Beskriv kort tilbudt e-læringsprogram. Det legges vekt på at opplæring er intuitiv og informativ. | E | Normal | Leverandørtjenester
14.2 | Det skal tilbys brukeropplæring for bioingeniører etter behov. Opplæringen skal skje på brukerstedet ved levering/installering. Nødvendig oppfølging av brukeropplæring skal skje etter avtale. Alle kostnader i forbindelse med opplæring skal være inkludert i tilbudet. Kunde anslår ca. 20 brukere. | M
14.3 | Tilbdyer skal forplikte seg til å tilby brukeropplæring på alle sider av løsningen i løpet av utstyrets forventede levetid. Kostnader tilknyttet dette skal angis i prisskjema. | M
14.4 | Det skal tilbys opplæring av superbrukere ved fabrikk, kurssenter eller lokalt. Det anslås følgende antall: - 2 superbrukere for hvert fagfelt (medisinsk biokjemi, hematologi, koagulasjon) - 2 superbrukere for mellomvare - 2 superbrukere for automasjonsløsning Opplæringsplan skal vedlegges. Gjennomføring avtales med oppdragsgiver etter signert kontrakt. Kostnader skal spesifiseres i prisskjema. | M
14.5 | Det skal tilbys fysiske brukermøter for hvert fagfelt. Brukermøter skal kunne avholdes hvert andre år som minimum. | M
14.6 | Brukermøter ønskes avholdt i Norden. | E | Normal | Leverandørtjenester
Krav til service og brukerstøtte
15.1 | Komplett brukermanual på engelsk eller norsk, og kortfattet brukermanual på norsk bør leveres med utstyret, både i elektronisk form og papirform. Komplett servicedokumentasjon og eventuell servicesoftware bør leveres tidligst mulig. Oppdateringer og ”technical bulletins” bør være tilgjengelig på forespørsel. | E | Normal | Leverandørtjenester
15.2 | Det skal tilbys servicekurs for 2 ingeniører og 1-2 bioingeniører ved fabrikk eller kurssenter. Servicekurset skal bl.a. gjøre ingeniører ved MTT (Medsintekniske Tjenester) i stand til å utføre reparasjoner og vedlikehold på utstyret og være tilstrekkelig til å gjøre ingeniørene i stand til å utføre førstelinjeservice. Reise, opphold og diett etter Statens reiseregulativ skal være inkludert. | M
15.3 | Servicekursets innhold og varighet skal beskrives. Servicekurs som gir ingeniører ved MTT best kunnskap i å utføre reparasjoner og vedlikehold på utstyret får best score. | E | Normal | Leverandørtjenester
15.4 | Forebyggende vedlikehold skal utføres i hele garantitiden (minimum 2 år), hvorav siste vedlikehold ved utløpet av garantitiden, og være inkludert i kjøpet (herunder alle kostnader i fbm. vedlikeholdet, som reise, opphold o.l). Service (vedlikehold og reparasjon) skal være gratis inntil servicekurs og dokumentasjon er levert, også når garantitiden er utløpt. | M
15.5 | Tilbyder skal registrere utstyret i NKKN før levering til oppdragsgiver http://nkkn.medtekn.no. | M
15.6 | Alle reservedeler og servicekit for akutt og forebyggende vedlikehold skal være tilgjengelig for kjøp for MTT. | M
15.7 | Software- og firmwareoppdateringer for utsyret som retter feil i tidligere utgaver skal leveres vederlagsfritt og uoppfordret. | M
15.8 | Software- og firmwareoppdateringer og -oppgraderinger skal dokumenteres og informeres om før de innføres. | M
15.9 | Utstyret skal leveres med nyeste versjon av software og firmware. | M
15.10 | Fri teknisk telefonsupport og telefonrespons innen 2 timer (innenfor normal arbeidstid) fra serviceingeniør. | M
15.11 | Det bør tilbys fri teknisk telefonsupport og telefonrespons innen 2 timer fra serviceingeniør utenfor normal arbeidstid. Oppgi responstid i timer eller minutter. Kortest tid gir best score. | E | Normal | Leverandørtjenester
15.12 | Spesialverktøy som er nødvendig for å utføre reparasjon/vedlikehold skal inkluderes i tilbudsprisen eller være tilgjengelig for lån. Oppgi relevant utstyrsliste benyttet av fabrikant/leverandør. | M
15.13 | Alle reservedeler skal kunne leveres innen 48 timer eller raskere. | M
15.14 | Oppgi leveringstid av reservedeler (i timer). Kortest tid gir best score. | E | Normal | Leverandørtjenester
15.15 | Serviceingeniør/personell skal kunne møte innen 48 timer eller raskere ved tilkalling. Oppmøtetid gjelder innenfor normal arbeidsuke. | M
15.16 | Oppmøtetid skal beskrives. Oppmøtetid skal oppgis i timer. Kortest tid gir best score. | E | Høy | Leverandørtjenester
15.17 | Reservedeler skal være tilgjengelig i minimum 10 år etter at utstyret er gått ut av produksjon. | M
15.18 | Etter endt serviceopplæring bør Serviceingeniør / tekniker ha tilgang til systemets servicemode(r). MTT bør ha tilgang til alle passord fra leveringstidspunktet. | E | Normal | Leverandørtjenester
15.19 | Valgt leverandør bør forplikte seg til å opprette et eget serviceapparat (eller avtale med et firma som utfører service på deres vegne) i Norge ved avtaleinngåelse. Serviceapparat bør være operativt sensest ved bestilling av løsning. Beskriv serviceapparat. | E | Høy | Leverandørtjenester
15.20 | Tilbyder skal tilby servicekontrakter på ulike nivåer. Beskriv her fullserviceavtale. Tilbyder bes videre bekrefte at kostnader til slik avtale er oppført i tilbudets prisskjema. | M
15.21 | Tilbyder skal tilby servicekontrakter på ulike nivåer. Beskriv her anbefalt forebyggende vedlikeholdsavtale. Tilbyder bes videre bekrefte at kostnader til slik avtale er oppført i tilbudets prisskjema. | M
15.22 | Fremtidige software og hardware oppgraderinger må være inkludert | M
15.23 | Det skal tilbys faglig support og telefonrespons fra applikasjonsspesialist, innen 2 timer innenfor normal arbeidstid. Respons defineres som det tidspunkt applikasjonsspesialist personlig responderer. | M
15.24 | Telefonsupport fra applikasjonsspesialist og/eller serviceingeniør bør være på fortrinnsvis norsk, eventuelt svensk, engelsk eller dansk språk. (i synkende priortert rekkefølge) | E | Normal | Leverandørtjenester
15.25 | Kunden forventer en tydelig og forutsigbar rutine for håndtering av alle typer innmeldte feil tilknyttet automasjonsløsningen. Leverandøren bes beskrive hvordan innrapporterte feil håndteres. | E | Høy | Leverandørtjenester
15.26 | Ved feilrapportering skal det umiddelbart gis et saksnummer til kunde for enkel oppfølging. | M
15.27 | Ved innmelding av feil vedrørende mellomvare, bes tilbyder bekrefte oppfyllelse på følgende krav til feilhåndtering, eventuelt med beskrevne avvik fra disse krav (det vil gis full uttelling ved oppfyllelse av oppstilte krav til feilhåndtering): Kritiske feil (A) • Feilretting skal påbegynnes innen 30 minutter i åpningstid for brukerstøtte etter at feilmelding er mottatt. Feilretting skal pågå kontinuerlig frem til feilen er rettet. Definisjon A: - Feil som medfører at utstyret eller programvaren stopper, at data går tapt, eller at andre funksjoner som etter en objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikke virker som avtalt. - Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden ikke kan bruke utstyret eller programvaren eller vesentlige deler av det. Alvorlige feil (B) • Feilretting skal påbegynnes innen 60 minutter i åpningstid for brukerstøtte etter at feilmelding er mottatt. Feilretting skal pågå kontinuerlig i arbeidstiden frem til feilen er rettet. Definisjon B: - Feil som fører til at funksjoner som, ut fra en objektiv vurdering, er viktige for Kunden, ikke virker som beskrevet i avtalen, og som det er tids- og ressurskrevende å omgå. - Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende at Kunden ikke kan benytte funksjoner som etter en objektiv vurdering er viktige for Kunden. Mindre alvorlig feil (C) • Feilretting skal påbegynnes innen 8 timer i åpningstid for brukerstøtte etter at feilmelding er mottatt. Feilretting skal leveres i neste patch/versjon. Definisjon C: - Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå. - Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis. | E | Høy | Leverandørtjenester
Krav til garanti
16.1 | NHS anslår at det vil løpe ca. 9 måneder etter installasjon/validering til igangkjøring av analysehall. Tilbyder aksepterer at det skal løpe tre måneders prøveperiode med rutinedrift etter igangkjøring. Etter prøveperioden skal en overtakelsesprotkoll signeres av begge parter. Garantitiden løper fra signert overtakelsesprotokoll. | M
16.2 | Tilbyder bør forplikte seg til å lage en plan for hvordan utstyret skal ivaretas uten forringelse i perioden mellom installasjon/validering og igangkjøring. De viktigste rammene av planen bør beskrives i tilbudet. | E | Normal | Leverandørtjenester
16.3 | Tilbyder aksepterer at eventuelle mangler/feil i prøveperioden uten ugrunnet opphold skal utbedres/feilrettes. Med mangel/feil menes problemer som hindrer normal drift. Videre skal tilbyder akseptere at ny tre måneders prøveperiode løper fra feilrettingstidspunktet. | M
16.4 | Tilbyder aksepterer at dersom stabil drift for instrument og mellomvareløsninger ikke oppnås etter tre utbedringer/ feilrettinger har Oppdragsgiver rett til å kreve omlevering eller heve kjøpet helt eller delvis. | M
16.5 | Tilbyder aksepterer at garantitiden er minimum 24 måneder. Eventuelle garantibetingelser utover dette spesifiseres. | M
16.6 | Tilbyder aksepterer at det i garantiperioden skal ytes service tilsvarende fullservicekontrakt. | M
16.7 | Tilbyder aksepterer at utbedring av kvalifisert feil i garantiperioden skal utføres kostnadsfritt av Tilbyder. | M
16.8 | Tilbyder aksepterer at utbedring av feil utført av Oppdragsgivers personell, på forespørsel fra leverandøren, dekkes med samme timerate som den Tilbyder tilbyr for samme type feilretting. | M
16.9 | Periodisk planlagt vedlikehold skal varsles minst 14 dager i forkant | M

## Krav IKT Sikkerhet
[5 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  |  | Kvalitet | Ja
|  | M |  | Leverandørtjenester | Nei
|  | E |  | IKT | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Overordnede IKT krav til tilbudt programvare
17.1 | Tilbudt løsning skal tilfredsstille krav i lover, forskrifter og sentrale retningslinjer som Kunden i egenskap av helseforetak må forholde seg til. Løsningen skal oppfylle de krav som settes i "Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren" - https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren | M
17.2 | Den tilbudte løsning bør kunne leveres på kundens tekniske plattform uten at den tekniske plattformen må tilpasses. Se vedlegg "Kundens tekniske plattform." Beskriv eventuelle nødvendige tilpasninger eller avvik. | E | Normal | IKT
Generelle krav til tilbudt programvare
18.1 | Den tilbudte løsningen skal leveres i herdet tilstand. Dette gjelder også ev. underliggende komponenter leveransen består av, som operativsystem, databaser mv. Med herding menes det at alle funksjoner, delsystemer, tjenester og applikasjoner som ikke er nødvendig for leveransen skal være avskrudd eller avinstallert. | M
18.2 | All funksjonalitet i den tilbudte løsningen skal være dokumentert. | M
18.3 | Løsningen skal kun inneholde elementer som er supportert av produsent av elementer. Man kan for eksempel ikke kreve versjoner av Windows eller biblioteker som ikke er supportert av Microsoft. Man kan heller ikke basere seg på Open-source løsninger som har kjente sårbarheter og som er under utvikling. | M
18.4 | Hvis tilbudt løsning forutsetter bruk av tredjeparts progamvare eller komponenter som vil bli End Of Life/End Of Support innenfor avtaletiden, må leverandøren forplikte seg til å utvikle tilbudt løsning slik at dette ikke medfører teknisk eller økonomisk ulempe for kunden. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til nettlesere/plugins og operativsystem og komponenter. | M
18.5 | Det skal fremlegges en oversikt over alle Open source komponenter inkludert i prosjektet. | M
18.6 | Det skal legges ved en oversikt over alle tredjepartsbiblioteker som løsningen er avhengig av. | M
18.7 | Beskriv hvilke operativsystem som leveres med eller leveransen har en avhengighet til. Oppgi produsent, utgave og versjon. | M
18.8 | Leverandøren skal fremlegge en overordnet løsningsdesign og systemdokumentasjon som på en tydelig og oversiktlig måte viser de relevante hovedkomponenter, dataflyt og kommunikasjonsgrensesnitt internt og eksternt for den tilbudte løsningen, slik den er planlagt etablert hos Oppdragsgiver. | M
18.9 | Leverandøren skal fremlegge en detaljert oversikt over all relevant nettverksmessig dataflyt for den tilbudte løsningen slik den er planlagt etablert hos Oppdragsgiver. Med «relevant» menes dataflyt som benytter eller traverserer Oppdragsgivers eget datanettverk og derfor kan kreve endringer i brannmurregler. | M
18.10 | Det IKT-relaterte bistandsomfanget i Leverandørens tilbud skal inkludere all leverandørbistand som tilbys for ferdigstillelse av endelig løsningsdesign i Oppdragsgivers infrastruktur, installasjon, konfigurasjon, testing og produksjonssetting, samt utarbeidelse av nødvendig system- og driftsdokumentasjon. | M
18.11 | Den tilbudte løsningen eller komponenter i den tilbudte løsningen skal kunne overvåkes med hensyn til feil og nedetid. Beskriv hvilke grensesnitt for overvåking som finnes. | M
18.12 | Leverandøren skal dokumentere eventuelle føringer og begrensninger rundt mulighet for integrasjon med eksisterende og fremtidige overvåkingssystem hos Oppdragsgiver. | M
18.13 | Leverandøren skal forholde seg til, og etterleve, Oppdragsgivers og Oppdragsgivers driftsleverandørs til enhver tid gjeldende endringsregime for produksjonssatte løsninger. | M
18.14 | Leverandøren skal sikre at produsentens anbefalinger følges ved oppdatering av programvare, konfigurasjon, kodeverk, nomenklatur eller andre registre for å ivareta den tilhørende endringsprosessen på tilbudt løsning. | M
18.15 | Leverandøren skal utdype hvordan tilbudt løsning skal vedlikeholdes av leverandøren. Om det er gjennom integrasjon, brukergrensesnitt, oppdatering av database, script eller lignende. | M
18.16 | Ved behov for fjernaksess for drift og forvaltning av den tilbudte løsningen skal Leverandøren benytte Oppdragsgiver sin tilbudte fjernaksessløsning. Se "Kundens teknisk plattform" for verktøy og metoder som benyttet for dette. Utdyp hvilket behov Leverandør har for tilgjengeliggjort programvare i Oppdragsgiver sin standard fjernaksessløsning for å supportere den tilbudte løsningen via fjerntilgang. | M
18.17 | Den tilbudte løsning skal være så robust at den tåler kartlegging av nettverksporter, jevnlige sårbarhetkartlegginger ved hjelp av automatiske verktøy og årlige penetrasjonstester. Se "Kundens teknisk plattform" for verktøy og metoder som benyttet for dette. | M
Lisensiering
19.1 | Den tilbudte løsningen må ha tydelige og veldokumenterte lisensieringsmekanismer. Beskriv hva som utløser lisensbruk, og hvordan dette telles. | M
19.2 | Den tilbudte løsningen kan ikke benytte seg av fysisk lisensdongle som stiller krav til hvilken vert virtuelle servere kjører på. | M
19.3 | Leverandøren skal beskrive hvilke lisenser som er en del av anskaffelsen, og hvilke lisenser som man forventer kunden skaffer. Dette omfatter også , men begrenser seg ikke til tredjepartsprogramvare som for eksempel operativsystem, CAL, eller databaser. | M
Sikkerhetsoppdateringer
20.1 | Leverandøren skal ved behov utgi sikkerhetsoppdateringer til den tilbudte løsningen. Beskriv hvilke rutiner som gjelder for varsling om og utlevering av nye oppdateringer. | M
20.2 | Programoppdateringer/patcher som leveres over internett skal være signerte slik at falske oppdateringer/kilder avsløres. | M
20.3 | Utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS-produsent bør ikke være underlagt krav eller begrensninger. Hvis slike krav er på plass beskriv hvilke begrensninger som finnes, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse. | E | Normal | IKT
20.4 | Automatiske oppdateringer skal tillates; alternativt må det finnes en rutine fra produsenten som sørger for at sikkerhetsoppdateringer for tredjepartsprodukter, operativsystem og biblioteker, er validert og sertifisert. Beskriv denne rutinen. | M
Tilgangsstyring
21.1 | Sluttbrukere skal ikke behøve utvidede rettigheter i operativsystemet for å kunne benytte tilbudt løsning. | M
21.2 | Tilbudt løsning skal ikke være avhengig av statiske passord. | M
21.3 | Dersom passord må lagres lokalt skal dette skje kryptert ved hjelp av en kryptografisk enveisfunksjon, og tiltak være på plass slik at man ikke enkelt kan gjette klartekstpassord basert på hash. | M
21.4 | Den tilbudte løsningen skal ikke ha «bakdører» for leverandør (eksempelvis udokumenterte leverandørkontoer). Kontoer for tilgang for leverandør skal være styrt av kunden. | M
21.5 | Den tilbudte løsningen skal ikke inneholde standard- eller systembrukere som benytter standardpassord ved overleveringen. Slike brukerprofiler skal ha unike passord når løsningen settes i drift. | M
Logging
22.1 | Den tilbudte løsningen skal logge og lagre tekniske hendelser eller feil. Beskriv hvordan det loggføres. | M
22.2 | For systemer som behandler helseopplysninger bør det genereres sporingsinformasjon som viser hvem som har aksessert et informasjonselement. | E | Høy | IKT
Nettverk
23.1 | Der det benyttes sertifikater, skal disse kunne byttes ut med kundens egne. | M
23.2 | Den tilbudte løsningen må kunne benytte IPv4, dersom den tilbudte løsningen har ekstern datautveksling over Ethernet med Oppdragsgivers systemer. | M
23.3 | Leverandørens tilbudte løsning skal benytte Oppdragsgivers datanettverk. | M
23.4 | Oppgi begrensninger eller krav til oppdragsgivers datanettverk, eksempelvis nettverkskapasitet (båndbredde), latency, pakkestørrelse eller pakketap i nettverket o.l. | M
23.5 | Leverandørens tilbudte løsning må støtte minimum 100Mbit full duplex kobling ved hjelp av automatisk speed og duplex funksjonalitet der man bruker kablet ethernet | M
23.6 | Leverandørens tilbudte serverløsning bør kunne implementeres på virtuell serverplattform som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør. Utdyp eventuelle krav til virtuelle servere, for eksempel: RAM, CPU, OS (Host/Guest), disk, RAID, tilkoblingskort o.l. | E | Normal | IKT

## Krav Etablering
[5 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  |  | Kvalitet | Ja
|  | M |  | Leverandørtjenester | Nei
|  | E |  | Kriterium 3 | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
24.1 | Tilbyder skal levere forslag til fremdriftsplan for fysisk levering/installasjon, med nødvendige ledetider for produksjon av utstyr. Denne skal senere omforenes i forhold til bygningsprosjektets fremdrift. | M
24.2 | Tilbyder skal forplikte seg til å samarbeide med oppdragsgiver og/eller oppdragsgivers leverandør av laboratorieinformasjonssystem (DipsLab) for etablering og oppsett av, samt eventuell utvikling av løsning for integrasjon av tilbudt system. | M
24.3 | Tilbyder skal gi oppdragsgiver og/eller oppdragsgivers leverandør av laboratorieinformasjonssystem tilgang på dokumentasjon av tilgjengelige kommunikasjonsprotokoller og -teknologier for instrumentet/systemet og eventuelt tilhørende programvare. | M
24.4 | Prosjektperiode er definert som tiden mellom bestilling til signert overtagelsesprotokoll. Tilbyder skal tilby nødvendige ressurser i form av en dedikert prosjektleder tilknyttet prosjektperioden av automasjonsløsningen. Det regnes som en fordel at prosjektleder er norskspråklig. | M
24.5 | Tilbyder skal tilpasse brukergrensesnitt på mellomvare ihht foretrukket arbeidsflyt i samarbeid med laboratoriepersonell i prosjektperiode. | M
24.6 | Verifisering av metodene skal utføres på installasjonsstedet, etter avdelingens verifiseringsprosedyrer og av laboratoriemedisinsk personale. Kostnader til reagenser o.a. forbruksmateriell i forbindelse med dette dekkes i sin helhet av tilbyder. Dersom funn i verifisering krever utvidede undersøkelser skal tilbyder også dekke disse kostnader. | M

## Analytter info
Analyse-gruppe | ANALYSE | Estimat antall analyser per år (tall fra 2019 justert for antatt økning 5%/år) | Hvilket instrument kan analysen utføres på | Er analysen tilgjengelig på automasjonen. Hvis ikke; når | Analysemetode | Sporbarhet | Interferens (lipemi, hemolyse, ikterus, lyseresistente rbc osv) | Holdbarhet på analytt i prøvemateriale | Repeterbarhet | Reproduserbarhet | Spesifisitet | Sensitivitet | Hook effect | Kryssreaksjoner | Øvre og nedre målegrense. | Referansemetode | Cut off verdi | Prøvemateriale metoden er validert for | Referanse-område. | Analysetid på instrument | Prøvevolum | Grense for automatisk og manuell fortynning. Oppgi diluent | Reagens holdbarhet fra produksjonsdato | Forventet regensholdbarhet etter at reagens er levert NLSH | Reagens holdbarhet fra påsatt instrument | Er reagenser klar til bruk? | Kalibrerings-frekvens
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Acetaminofen (Paracetamol) | 110.25
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Ammoniakk | 75.6
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Alat | 30981.3
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Albumin | 13719.3
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Alp | 21426.3
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Amylase | 11355.75
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Asat | 23576.7
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | B12 | 10773
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Bilirubin, total | 13160.7
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Bilirubin,konjugert | 259.35
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Calsium (tot) | 12024.6
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Cholesterol | 12352.2
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | CK | 6785.1
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Clor | 916.65
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | CRP | 25637.85
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Digoxin | 255.15
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Etanol | 313.95
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Ferritin | 14512.05
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Folat | 8974.35
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | FT4 | 14030.1
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | GGT | 20885.55
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Glukose | 10787.7
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Gentamysin | 113.4
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | HbA1c (opsjon) | 7456.05
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | HCG | 753.9
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | HDL | 11384.1
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Jern | 6926.85
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | K | 35616
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Kreat | 43881.6
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | LD | 8658.3
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | LDL | 11499.6
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Magnesium | 5131.35
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Mikroalb urin | 6155.1
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Na | 34820.1
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | P | 3444
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | proBNP | 3357.9
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | PSA | 3858.75
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Procalsitonin | ?
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Total protein | 728.7
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Total protein i urin/spinalvæske | 610.05
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Transferrin | 4504.5
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Triglyserider | 8831.55
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Troponin Hs | 3597.3
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | TSH | 15458.1
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Urea | 7779.45
Medisinsk biokjemi / immunkjemi | Urinsyre | 5313
Hematologi | LPK | 29827.2
Hematologi | 5-parts diff-telling | 13670.8
Hematologi | Nøytrofile | 16015.4
Hematologi | Basofile | 13713.75
Hematologi | Eosinofile | 13714.75
Hematologi | lymfocytter | 14178.8
Hematologi | Monocytter | 13919.4
Hematologi | Hb | 32125.3
Hematologi | RBC | 3777.35
Hematologi | EVF | 3002.4
Hematologi | MCV | 4312.75
Hematologi | MCH | 3680.6
Hematologi | MCHC | 2932.95
Hematologi | PLT | 22311.7
Hematologi | RETIC | 2108.6
Hematologi | Retic CHR | 393
Koagulasjon | INR | 3841
Koagulasjon | APTT | 1596
Koagulasjon | D-Dimer | 863
Koagulasjon | Fibrinogen | 744