## Skal-krav
2021/124 - Vedlegg til del II C.3.2. kravspesifikasjon med prisskjema - Vannrense- og distribusjonsanlegg dialyse SNR
| Nr | Vedlegg til del II C3.2.1 Skal-krav (minimumskrav) | Kommentarer/henvisning til besvarelse | JA | NEI
Generelle krav
1 | SK 1 | Kontraksdokumentet med vedlegg skal aksepteres.
2 | SK 2 | Utstyret/produktene skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende standardkrav i forhold til tiltenkt bruk (intended use). Tilbyder skal gi en oversikt over de nasjonale/internasjonale standarder dette utstyret / produktene produseres/leverer i henhold til.
3 | SK 3 | Samsvarserklæring skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk.
4 | SK 4 | Systemet forutsettes å være oppdatert til siste versjon ved installasjon.
5 | SK 5 | Gi en entydig beskrivelse av tilbudt utstyr; Produsent, type og modell. Datablad skal vedlegges.
6 | SK 6 | Beskriv tekniske krav til rørtekniske rom, inklusiv behov for strøm og ikt.
7 | SK 7 | Det skal være normal drift med sirkulasjon av RO vann til dialysemaskiner og drift med varmtvanns desinfisering (natt). Det skal ikke være kjemisk desinfeksjon. Både RO-membraner og rørsløyfe skal desinfiseres i varmedesinfeksjonen.
8 | SK 8 | Anlegget skal ha fult ut automatisert drift. Det vil si at alle driftsprogram skal forhåndsprogrammeres og skifte mellom driftsstatus skal skje automatisk. De ulike driftsstatusene skal fremgå i styringspanel
9 | SK 9 | Alle målbare parametere skal kunne overvåkes og styres i SD-anlegget. Beskriv løsning
10 | SK 10 | Det kreves overvåking av trykk på returvann for å kunne av-dekke og alarmere om lekkasje. Det er krav til at systemet automatisk stenges ned ved alarm som indikerer lekkasje. Alarm føres til SD- anlegget
11 | SK 11 | Skifte mellom forsyningstank for dialysevæske skal skje automatisk og driftsstatus må vises/overvåkes.
12 | SK 12 | Anlegget skal ha dobbelt RO-steg
Krav til vannkvalitet og forbehandling
15 | SK 15 | Vannrensesystemet/forbehandlingen skal sørge for en vann-kvalitet til RO- aggregatet innenfor følgende parameter: - Hardhet < 1 °dH - Humus <5 - Jern og magnesium < 0,1 mg/l - Salter <1500 mg/l.
16 | SK 16 | Vannrensesystemet skal ha kullfilter med automatisk regenerering. Maks. vanngjennomstrømning pr. filter 30 l/min (ved spyling)
17 | SK 17 | Det skal være avherdingsfilter med automatisk regenerering Maks vanngjennomstrømning pr. filter 30 l/min (ved spyling)
18 | SK 18 | Det skal være en saltbeholder installert.
19 | SK 19 | Det skal være installert partikkelfilter 25 - 1 µm. Maks. vanngjennomstrømning pr. filter 30 l/min (ved spyling)
20 | SK 20 | Vannrenseanlegget skal ha kontinuerlig monitorering av det forbehandlede vannet som kommer inn i anlegget
Krav til rørnettet
21 | SK 21 | Rørnettene skal dekke behovet angitt i Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon
22 | SK 22 | Rørnettet for dialyse vann skal ha en glatt innvendig overflate. Spesial plastrør og spesial deler type Wirsbo CleanPEX eller tilsvarende
23 | SK 23 | Rørene må ha tilstrekkelig stivhet og temperatur-bestandighet for å tåle krav til varmebehandling av rørsløyfe. Rør type oppgis i tilbudet.
24 | SK 24 | Rørnettet føres gjennom og tilkobles i dialysesøylene i dialyseavdelingen. Uttak for tilkobling av dialysemaskiner utstyres med stengeventil og hurtigkobling. Rørføring i søyler samordnes med leverandør av søyler
25 | SK 25 | Rørnettet isoleres , slik at varmetapet blir minst mulig ved varmedesinfeksjon. Returtemperaturen skal være så lik som mulig turtemperaturen. Om nødvendig må det installeres varmekabel på rørsløyfen..
26 | SK 26 | Rørnettet skal ikke monteres med skarpe bend eller med blindrør uten sirkulasjon
Krav til kapasitet
27 | SK 27 | Hver dialysemaskin har et antatt vannforbruk på 1 l/min. Inn-løpstrykket til dialysemaskinen skal ligge mellom 1,5 og 6 bar
28 | SK 28 | Det skal leveres dialyseveske og RO-vann til 8 stk. dialyseplasser som er i drift samtidig. I tillegg trengs 2 RO-uttak på teknisk rom.
29 | SK 29 | Anlegget skal ha kapasitet til varmtvanns desinfeksjon (90 °C, 1h) av RO aggregat, sirkulasjonskrets, uttak med slanger og 8 + 2 stk. dialysemaskiner samtidig.
Krav til dokumentasjon, opplæring
30 | SK 30 | Produktbeskrivelse, kortfattet bruksanvisning/brukermanual og vedlikeholdsbeskrivelse for utstyret skal vedlegges tilbudet. Kortfattet bruksanvisning/brukermanual skal foreligge på norsk dersom tilbyder blir tildelt kontrakt
31 | SK 31 | Tilbyder skal bekrefte at servicemanual og vedlikeholdsbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Servicemanualen skal være tilstrekkelig til at oppdragsgiver selv skal kunne gjennomføre 1. linjeservice
32 | SK 32 | Dialysevannsystemet skal igangkjøres, testes og dokumenteres av leverandør.
33 | SK 33 | Det skal utføres vannprøver (mikrobiologiske prøver) for å dokumentere vannkvalitet ved tilkoblingsstedene. Prøvene skal vise at produsert dialysevann tilfredsstiller forskriftskrav. Tidspunkt for validering og prøvetakning skal gjøres etter omforent fremdriftsplan
Service og vedlikehold
34 | SK 34 | Tilbyder skal ha egen Norsk serviceorganisasjon, eller avtale med et firma lokalisert i Norge som utfører service på Tilbyders vegne. Tilbyder er ansvarlig for all service og reparasjon også ved bruk av annet firma. Bekreft.
35 | SK 35 | Arbeidsspråk ved teknisk support/service skal være norsk/svensk/dansk eller engelsk. Bekreft.
36 | SK 36 | Forebyggende vedlikehold skal utføres i hele garantitiden, hvorav siste vedlikehold ved utløpet av garantitiden (2 år), og være inkludert i kjøpet (herunder alle kostnader i fbm. vedlikeholdet, som reise, opphold o.l). Service (reparasjon og vedlikehold) skal være gratis inntil servicekurs og dokumentasjon er levert, også etter garantitidens utløp.
37 | SK 37 | Ulike serviceavtaler skal prises inn som spesifisert i prisskjema
38 | SK 38 | Oppgi øvrige deler som anbefales byttet og utarbeid en prisliste med vanlige utskiftbare deler/slitedeler som ikke inngår i Preventivt vedlikehold for tilbudt utstyr. Prislisten vil ikke inngå som en del av prisevalueringen. Tilbyder skal oppgi antall ganger deler må skiftes i løpet av utstyrets estimerte levetid (10 år). Antallet skal være basert på tilbyders/produsentens anbefalte/påkrevde utskiftningsgrad av slitedeler/vedlikeholdsdeler.
39 | SK 39 | Telefonsupport skal som minimum være bemannet mellom kl . 0800 - kl 1500 hverdager uavhengig av servicenivå. Responstid skal være innen 1 time.
40 | SK 40 | Alt vedlikehold som utføres av Leverandøren skal dokumenteres elektronisk. Dokumentasjonen skal sendes til Oppdragsgiver snarest mulig, og senest innen 1 uke, etter utført vedlikehold. Dette gjelder både planlagt og akutt vedlikehold.
41 | SK 41 | Leverandøren skal angi dersom det er tilgangsbegrensninger for kunden til selv å utføre vedlikehold på utstyret på det servicenivået som Teknisk personell er gitt opplæring i. Dette gjelder passord for tilgang, evt.hardware-nøkkel, spesiell programvare o.l., for tilgang til feilsøking og konfigurering. Dette skal i tilfelle, kostnadsfritt gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver.
42 | SK 42 | Leverandøren skal opplyse om det er behov for spesielt kalibreringsutstyr og/eller spesialutstyr/-verktøy for å utføre vedlikehold.
43 | SK 43 | Programvareoppdateringer som har betydning for at utstyret fungerer etter hensikten (bugfix og lignende) skal kostnadsfritt implementeres av leverandøren uavhengig av om det er inngått en serviceavtale.
Garanti
44 | SK 44 | Garantitiden på utstyret skal være 2 år.
45 | SK 45 | Garantitiden på rørsløyfe skal være 5 år
IKT
46 | SK 46 | Leverandøren skal bekrefte at personlig informasjone ikke deles.
47 | SK 47 | Hvor lenge lagres prosessdata og kjøringsminne? Hvordan kan dette hentes ut?
48 | SK 48 | Vis hvordan systemet kan integreres med Sykehusets overvåkningssystem for fjernavlesning av feil.
Innhold
Neste

## Bør-krav
2021/124 - Vedlegg til del II C.3.2. kravspesifikasjon med prisskjema - Vannrense- og distribusjonsanlegg dialyse SNR
| Nr | Vedlegg til del II C3.2.2 Bør-krav | Henvisning til besvarelse/kommentarer | Tilbyders dokumentasjon | Tredjeparts-dokumentasjon
Kvalitet
1 | BK 1 | Årlig forbruk av strøm må oppgis i kWh/år Beskriv eventuelle miljøtiltak knyttet til forbruk av strøm
2 | BK 2 | Beskriv funksjonalitet knyttet til avbrytning av desinfisering og tiden det tar for å etablere normal drift igjen
3 | BK 3 | Ved feil på RO- anlegg skal videre drift av systemet kunne opprettholdes. Beskriv løsning
4 | BK 4 | Beskriv tiltak for å unngå avbrudd i RO-vannforsyningen, inklusiv ved service
5 | BK 5 | Beskriv tiltak for overvåking av lekkasje både på gulv der RO-anlegget står og der dialysebehandlingen pågår.
6 | BK 6 | Teknisk gjennomgang skal være inkludert i tilbudet. Det skal gjennomføres opplæring for teknisk personell med hensyn til drift og vedlikehold. Beskriv løsningen
7 | BK 7 | Det vektlegges at servicetelefonen er bemannet utover minimumskravet. Oppgi tidsrommet for telefonsupport og spesifiser dersom det er forskjeller mellom servicenivåene.
8 | BK 8 | Det vektlegges kort oppmøtetid ved akuttservice. Oppgi normal og maksimal oppmøtetid fra mottatt melding om feil og til oppmøte på brukerstedet ved akuttservice og spesifiser dersom det er forskjeller mellom servicenivåene
9 | BK 9 | Det vektlegges kort leveringstid på reservedeler. Oppgi normal og maksimal leveringstid på reservedeler. Levering av reservedeler skal være regnet fra mottatt bestilling til reservedel er mottatt av brukeravdeling ved sykehuset. Spesifiser dersom det er forskjeller mellom servicenivåene.
10 | BK 10 | Leverandøren skal redegjøre for hvordan service og vedlikehold organiseres/gjennomføres. (Hvem utfører service, plassering av delelager, rutiner for oppfølging av kunden, muligheter for låneutstyr/bytte av moduler etc.) Det vil bli vektlagt at serviceorganisasjonen (gjelder også 3.parts leverandør) har relevant teknisk kompetanse. Beskriv serviceorganisasjonen, antall serviceingeniører og deres kompetanse.
11 | BK 11
Innhold
Neste
Forrige

## Prisskjema
2021/124 - Vedlegg til del II C.3.2. kravspesifikasjon med prisskjema - Vannrense- og distribusjonsanlegg dialyse SNR
Vedlegg til del II C3.2.3 Prisskjema
Autoklav |  |  |  | FYLLES UT AV TILBYDER
Produktinformasjon
Delområde 1.0 | Oppdragsgivers beskrivelse av produkt | Eventuelt ytterligere beskrivelse | Antall | Tilbyders artikkelnr | Tilbyders artikkeltekst | Produsent | Kort beskrivelse av tilbudt produkt/merknad | Pris pr stk | Totalt
1.1 | Tilbud
1 stk | Vannrenseanlegg | ihht kravspesifikasjon | 1 | [5 empty] | 0
| Distribusjonsanlegg |  | 1 | [5 empty] | 0
1.3 | Opsjoner
| Vannrenseanlegg Kristiansund |  | 1 | [5 empty] | 0
| Distribusjonsanlegg Kristiansund |  | 1 | [5 empty] | 0
| Vedlikeholdsavtale uten deler | ihht teknisk manual. inkl.reise,diett,opphold | 1 | [5 empty] | 0
| Vedlikeholdsavtale med deler | ihht teknisk manual. inkl.reise,diett,opphold | 1 | [5 empty] | 0
| Fullserviceavtale uten deler | ihht teknisk manual. inkl.reise,diett,opphold | 1 | [5 empty] | 0
| Fullserviceavtale med deler | ihht teknisk manual. inkl.reise,diett,opphold | 1 | [5 empty] | 0
1.5 | Større komponenter
| Oppgi pris og levetid på komponenter som koster over 5000 NOK | Oppgi levetid og pris eks mva,
|  |  | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 0
1.7 | Anbefalt reservedelslager
0
0
0
0
1.8 | Regningsarbeid | [6 empty] | Timesrate
| Normaltid |  | 1 | [5 empty] | 0
| Overtid 50 % |  | 1 | [5 empty] | 0
| Overtid 100 % |  | 1 | [5 empty] | 0
| Timespris reise |  | 1 | [5 empty] | 0
| Reisetid og startsted for fakturering | [7 empty] | 0
1.9 | Tilbehørsliste
0
0
0
0
0
0
Innhold
Forrige