## 1. Forside
2022/869
Kjøpsavtale opersjonsbord fast sokkel
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## 2. Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
Minstekrav til aktuell vare/tjenester er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M.
Evalueringskrav til aktuell vare/tjenester er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Vekting av evalueringskrav | I kravspesifikasjonstabellene er evalueringskrav forkortet til E1, E2 eller E3 i kolonnen for type krav. Forkortelsene indikerer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. De er oppgitt i prioritert rekkefølge hvor evalueringskrav merket "E1" vektes høyest, mens evalueringkrav merket "E3" vil ha lavest vekt.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Bilag 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Bilag 1 – Prisskjema.
Avtaletype
Kjøpsavtale på 15 operasjonsbordtopper med traller som kan plasseres og 10 faste sokler med følgende opsjoner:
· Tre operasjonsbordtopper og en flyttbar sokkel samt ulikt tilleggsutstyr, opsjonsperiode 4 år.
· Service- og vedlikeholdskontrakt, opsjonsperiode så lenge utstyret er i bruk i Helse Førde HF.
· Servicekurs, opsjonsperiode så lenge utstyret er i bruk i Helse Førde HF.
Avtaleperiode
Så lenge utstyret er i bruk i Helse Førde HF.

## 3. Minstekrav
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon- Minstekrav |  | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/beskrivelse
Generelle krav:
1 | Det skal oppgis produsentnavn for tilbudt utstyr | M
2 | Tilbyder skal akseptere oppdragsgivers krav til rengjøring og desinfeksjon med følgende produkt: Såpe/vatn, sprit 70 % (alkohol), Virkon (oksydativt middel), LifeClean og hydrogenperoksyd fordamping. | M
3 | Tilbyder skal beskrive anbefalte prosedyre for rengjøring og desinfeksjon - legg ved dokumentasjon/prosedyre. | M
4 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. | M
5 | Tilbyder skal legg ved en oversikt over hvilke komponenter i tilbudt utstyr som inneholder miljøskadelige stoffer og hvilke stoffer de inneholder. | M
Overordna krav til opersjonsbordene:
6 | Systembord med fast sokkel, modulært komplett oppbygd pasienttopp med stor fleksibilitet, tilhørende madrasser og med DIN universalskinne på begge sider. Det skal medfølgende en transporttralle pr. bordtopp. Elektrisk styring på følgende funksjoner: • Trendelenburg / antitrendelenburg • Sliding begge veier • Tilt • Mulighet for ulike knekk • Hev og senk Knyttet til rotasjon av systembord med fast sokkel, er det ikke krav om elektrisk løsning. Systembordet må ha stor portefølje av spesialutstyr og komponenter som dekker alle kirurgiske disipliner. Systembordet må i tillegg kunne koples til en løs sokkel. Hodestøtter, beinplater, armbrett og annet nødvendig tilbehør prises i Bilag 1 Prisskjema. Vennligst bekreft og legg ved dokumentasjon på oppfyllelse av kravet. | M
7 | Tilbud opersjonsbord må kunne brukes sammen med Allan spine. Bekreft | M
8 | Alle tilbydde operasjonsbordtopper skal kunne brukes i samband med gjennomlysing. Bekreft. | M
9 | Systembordet må ha kapasitet til pasientvekt på minimum 300 kg. Bekreft. | M
10 | Systembordet skal kunne styres fra trådløs løsning, kablet fjernkontroll samt direkte fra sokkel. Bekreft. | M
11 | Transporttraller skal være enkle å bruke og lett å kjøre. • Transporttrallen må ha Trendelenburg funksjon • Trallen skal ha låsing av vektbærande hjul Bekreft | M
12 | Alle deler av puter og madrasser skal kunne gjennomlyses og være produsert av viskoseelastisk og lateksfritt materiale samt være tilpasset den vekten bordet er beregnet for. Madrassen må være stabil. Madrassen må tåler plassering i alle posisjoner uten at madrassen sklir av. Bekreft | M
13 | Bordtopper må kunne monteres på sokkel fra begge sider. Bekreft | M
Funksjonelle krav for kirurgi på ØNH
14 | Det skal anskaffes bordsystem der følgende anvendelsesområde skal dekkes: • Hode – spesialhodestøtte • Hals • Ører Komplett funksjonelt oppsett skal tilbys. Det må tydelig fremgå hvilke støtter og leiringer som er konfigurert og priset. Bekreft. | M
Funksjonelle krav for Urologisk kirurgi
15 | Bordsystem skal ha følgende anvendelsesområde: • Transuretrale inngrep • Ureteroendoskopier • Percutan nefrilithotripsi • Nefrectomi / Pyeloplastikk • Hydrauliske beinholdere • Nyreknekk • Bordene må være gjennomlysbare fra nyrer til bekken på pasienten Komplett funksjonelt oppsett skal tilbys. Det må tydelig fremgå hvilke støtter og leiringer som er konfigurert og priset. Bekreft. | M
Funksjonelle krav for Gastro / kar / endokrin / plastikk / generell kirurgi
16 | Bordsystemene skal ha følgende anvendelsesområde: • Ulike laparaskopiske operasjoner som krever side- og beinstøtter • Beinsplitt • Galleknekk / Nyreknekk • Colon lapraskopisk kirurgi med mulighet for tipping; sideveis og hode-ende (tilt samtidig som Trendelenburg) • Egnet for bukleie med sprikende bein med knekk i hofte og knær • Nedre gastro krever hydraliske benholdere • Bueformet madrass ved operasjoner som krever tilgang til rectum • Ved brystoperasjoner – bør være mulig å leire pasient halvt stående • Vekt- og størrelseskapasitet som legger til rette for bariatrisk kirurgi. • Gjennomlysning er aktuelt Komplett funksjonelt oppsett skal tilbys. Det må tydelig fremgå hvilke støtter og leiringer som er konfigurert og priset. Bekreft. | M
Funksjonelle krav for ortopedisk kirurgi
17 | Det skal anskaffes gjennomlysbart bordsystem der følgende anvendelsesområde skal dekkes: • Strekkbord, må kunne sette opp to strekkanordningar samtidig på same bord • Håndkirurgi – gode armbord som må følge bordets posisjoner og ha mulighet for gjennomlysning • Protesekirurgi • Hofte • Knær • Rygg • Skulderartroskopi/ skulderoperasjon: I sideleie brukes det sidestøtter. • Beach leie • Viktig med delt bord • Kneartroskopi: Krever knebøyle - låsbar/ikke låsbar • Fotkirurgi Komplett funksjonelt oppsett skal tilbys. Det må tydelig fremgå hvilke støtter og leiringer som er konfigurert og priset. Bekreft. | M
Funksjonelle krav for gynoklogisk kirurgi
18 | Det skal anskaffes bordsystem der følgende anvendelsesområde skal dekkes: • Beinsplitt. • Hydrauliske beinholdere Komplett funksjonelt oppsett skal tilbys. Det må tydelig fremgå hvilke støtter og leiringer som er konfigurert og priset. Bekreft. | M
Krav til brukeropplæring
19 | Tilbudet skal være inkludert superbrukeropplæring for ca. 5-6 brukere. Opplæringen skal skje på brukerstedet (Førde sentralsjukehus) ved leveranse, eventuell oppfølging etter avtale. Alle kostnader i forbindelse med opplæring skal oppgis i Bilag 1 - Prisskjema. | M
20 | Det skal tilbys full brukeropplæring for ca. 50-60 brukere (sykepleiere, leger og portører). Opplæringen skal skje på brukerstedet ved leveranse og som oppfølging etter avtale. Opplæringen skal skje på norsk / et annet skandinavisk språk / engelsk. Bekreft og legg ved program for opplæring. | M
21 | Tilbyder skal legge ved sjekkliste, fortrinnsvis i PDF-format, over de punktene brukerne må ha kjennskap til/opplæring i ved tilbudt utstyr for å tilfredsstille lovkrav om at alle brukere skal ha opplæring/repetisjonsopplæring i det medisinske utstyr de skal bruke. Se Bilag 1 - Prisskjema. | M
Krav til opplæring av medisinsk teknisk personell
22 | Tilbyder skal ved levering av utstyret gi teknisk personell en innføring i utstyretes virkemåte og funksjon samt enkel testing. | M
23 | Tilbyder skal bekrefte at spesialverktøy, kalibreringsverktøy, programvare, passord og servicenøkkel for teknisk feilsøking, konfigurering og forebyggende vedlikehold skal leveres sammen med utstyret eller etter gjennomført servicekurs. Ved eventuell tidsbegrensning skal Oppdragsgiver kostnadsfritt forsynes med ny programvare, passord og servicenøkkel inntil utstyret kasseres. Bekreft og oppgi hva som er inkludert. Se Bilag 1 Prisskjema | M
24 | Det skal tilbys opplæring av medisinsk teknisk personell som gir tilstrekkelig kompetanse til å utføre tekniske akuttreparasjoner og vedlikehold i henhold til servicemanual. Kurset skal være tilpasset for Oppdragsgivers tekniske personell. Opplæringen skal skje på et skandinavisk språk eller engelsk. Beskriv omfang og innhold av servicekurs. Bekreft og legg ved program. Se Bilag 1 Prisskjema.
Garantitid
25 | Garantitiden skal vere minimum 24 måneder. Det skal i garantitiden ytes fullservice jfr. Servicenivå 2 i Bilag 5 - Oversikt over servicenivåer. Bekreft og oppgi garantitid ut over 24 måneder. (Garantitid ut over 24 måneder vil påvirke utregning av fullservice i levetiden siden totalkostnad = årlig kostnad x 10 år minus garantid) Garantiten starter å løpet etter Overtakingsprotokkel er signert av begge parter. | M
Service
26 | Tilbyder skal ha egen serviceorganisasjon, eller avtale med et firma som utfører service på deres vegne. Firma som utfører service på Tilbyders vegne skal som minimum ha gjennomført kurs/opplæring som gir serviceingeniørene kompetanse til å utføre fullservice. Bekreft, og legg ved forpliktelseserklæring fra firma som utfører service på Tilbyders vegne om det er aktuelt. | M
27 | Arbeidsspråk ved teknisk support/service skal være norsk, eventuelt skandinavisk eller engelsk. Bekreft. | M
28 | Tilbyder skal oppgi om produsenten av utstyret krever at det utføres forebyggende vedlikehold. | M
29 | Knyttet til service/vedlikehold skal telefonsupport/fjerndiagnostikk skal være inkludert i kjøpesummen for tilbudt utstyr og skal deretter være tilgjengelige kostnadsfritt i heile levetida til utstyret - uavhengig av om serviceavtale er teikna eller ikke. Bekreft | M
30 | Tilbyder skal bekrefte at servicemanual og vedlikeholdsbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Servicemanualen skal være tilstrekkelig til at oppdragsgiver selv skal kunne gjennomføre tekniske akuttreparasjoner.
Krav til utstyret ogdokuentasjon
31 | Utstyret/produktene skal innen tilbudsfristens utløp være CE-merket, individuelt og i system, i henhold til det direktiv som gjelder for utstyret/produktene: MDD/MDR: Direktiv 93/42/EØF om øvrig medisinsk utstyr (MDD) eller Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt, tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. | M
32 | Tilbyder er ansvarlig for at utstyret blir meldt inn til NKKN før levering til Oppdragsgiver (http://nkkn.medtekn.no/). | M
33 | Tilbyder skal bekrefte at komplett brukerveiledning på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Bekreft | M
34 | Kort brukerveiledning på norsk eller engelsk skal vedlegges tilbudet i elektronisk format. Kort brukerveileding på norsk skal leveres med utstyret. Med kort brukerveiledning menes en brukerveiledning som beskriver sikker og korrekt bruk av utstyret Bekreft. | M

## 4. Evalueringskrav
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Generelte krav til operasjonsbordene
1 | Det vil bli sterkt vektlagt at systembordet (bordtoppene) bestå av universalbord som kan bygges med ulike komponenter eller rene planleiebord. Videre vil det bli vektet sterkt at bordsystem som har mange anvendelsesområder. Grei ut ulike løsninger | E1 | Kvalitet
2 | Angi maksimal vektbelastning i ytterste posisjon ved maksimal sliding. Høy maksimal vektbelastning vil bli sterkt vektlagt. | E1 | Kvalitet
3 | Se Minstekrav 8. Oppdragsgiver ønsker å evaluere; • Hvor stor andel av bordet (med og uten sliding) med tilbehør som kan bli gjennomlyst med C-bue/G-bue. Stort areal for gjennomlysing og stor fleksibilitet er ønskelig. | E3 | Kvalitet
4 | Systembordet må ha god konstruksjon som sikrer stabilitet under bruk. • Bordet må være stabilt i ulike posisjoner • Beskriv bordets ytter-posisjoner – mht. vekt/stabilitet Grei ut om hvordan dette er løst i konstruksjonen. Kravet vil bli sterkt vektlagt. | E1 | Kvalitet
6 | Se Minstekrav 2 og 3. Det blir vektlagt hvordan utformingen av bordsystemet, tilleggsutstyr, fester og madrasser/puter er i forhold til rengjøring og hygiene. Beskriv utforming av utstyr og materialvalg knyttet til hygiene/renhold. | E2 | Kvalitet
7 | Oppdragsgiver ønsker varsling ved vektoverskridelse i ulike posisjoner. Redegjør for begrensninger og eventuell ustabilitet ved forskjellige pasienttopper og konfigurasjoner | E3 | Kvalitet
8 | Oppdragsgiver ønsker å evaluere følgende funksjoner/egenskaper (Listen er ikke uttømmende): • Minimum og maksimum høgde for hev / senk. • Lengde fra sokkel når bordet slider, begge veier • Grader av tilting • Grader av trendelenburg og antitrendelenburg. Stor fleksibilitet er ønskelig, beskriv løsning. | E3 | Kvalitet
9 | Følgende funksjoner/egenskaper vedrørende madrasser vil bli vektlagt: • Stabilitet • Tykkelse • Pasientkomfort • Ergonomi (ved madrassbytte) • Væske tetthet • Rengjøring • Feste av madrass • Antatt levetid Beskriv løsning. | E2 | Kvalitet
10 | Oppdragsgiver ønsker å evaluere løsninger knyttet til oppbevaringsmoduler for tilleggsutstyr og spesialleiring. (Listen er ikke uttømmende): • At oppbevaringsmodulene er lette å flytte • At oppbevaringsmodulene er funksjonelle • At oppbevaringsmodulene har gode løsning knyttet til oppbevaring Beskriv løsning(er). Oppgi pris i Bilag 1 Prisskjema. | E3 | Kvalitet
Ergonomiske krav til operasjonsbordene
11 | For oppdragsgiver er det svært viktig at tilleggsutstyr har en god ergonomisk utforming. At det er enkelt å koble på og av enheter, dette vil bli sterkt vektlagt. Oppdragsgiver vil evaluere utstyrets fysiske utforming, ergonomi og tilpasning med hovedvekt på (Listen er ikke uttømmende): • Enkle og stabile koblinger • Enkelt å feste på og koble fra enheter Beskriv løsninger. | E1 | Kvalitet
12 | Oppdragsgiver vil vektlegge at bordtrallen er lett å håndtere og er enkel å transporter. Beskriv: • Kjøreegenskaper for bordtrallen • Utforming av hjul • Løsning ved håndgrep for kjøring av bordet Beskriv løsning samt evt. andre egenskaper / funksjoner | E2 | Kvalitet
Service, vedlikehold og leveringstider
13 | Det vil bli vektlagt produsentens vedlikeholdsprosedyre, tidsforbruk og hyppighet for utstyret. Oppdragsgiver er opptatt av at utstyret knyttet til vedlikehold, har korte nedetid. Grei ut. | E2 | Leverandør-tjenester
14 | Det er ønskelig at serviceorganisasjonen (gjelder også 3. parts leverandør) har relevant teknisk kompetanse innenfor tilbudt utstyr. Beskriv serviceorganisasjonen, antall serviceingeniører med kompetanse på tilbudt utstyr. | E3 | Leverandør-tjenester
15 | Det vektlegges at Tilbyders serviceorganisasjon har rask responstid ved akutte feil. Gjelder også ved bruk av 3.parts leverandør på service. Oppgi maksimal fysisk oppmøtetid på sykehuset ved behov for akuttservice etter mottatt feilmelding (innenfor normal arbeidstid på hverdager kl. 0800-1600) for: - servicenivå 0 - servicenivå 1 - servicenivå 2 Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 5 - Oversikt over servicenivå | E2 | Leverandør-tjenester
16 | Det blir vektlagt at det er kort leveringstid på utstyret. Oppgi maksimal leveringstid i uker fra elektronisk bestilling for: - utstyr | E2 | Leverandør-tjenester
17 | Det vil bli vektlagt at det er kort leveringstid på reservedeler. Oppgi normal leveringstid fra bestilling til leveranse hos Oppdragsgiver, inkl. forsendelsestid. (1 kalenderdøgn = 24 timer). Tilbyder bes beskrive hvor reservedelelager er lokalisert. Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 5 - Oversikt over servicenivå | E2 | Leverandør-tjenester
18 | Det blir sterkt vektlagt at tilbydar har rask levering av tilsvarende låneutstyr i reparasjonsperioden ved feil på utstyret og. Beskriv tilgjengelig låneutstyr og leveringstid. Oppgi pris i Bilag 1 - Prisskjema. | E1 | Leverandør-tjenester