## Forside
Øyeutstyr til Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Prioritet | Angir grad av viktighet for evalueringskrav. For krav angitt "Normal" vil poengscore multipliseres med 1, for krav angitt "Høy", vil poengscore multipliseres med 2.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Delkontrakt 1
Tilbyders navn:
< Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Prioritet | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Behandlingsenhet/undersøkelsesenhet
1.1.1 | Tilbudt undersøkelsesenhet skal bestå av: *pasientstol *instrumentbord *skrivebord med plass til pc og to store skjermer Det skal være plass for følgende utstyr: *direkte oftalmoskop *skiaskop *skuff til brillekasse Tilbudt enhet skal være kompatibelt med kjente modeller/merker av spaltelampe og foropter som brukes ved sykehus i Norge. | M
1.1.2 | Tilbyderen skal oppgi referanseinstallasjon av tilbudt utstyr som kan besøkes av Kunde. | M
1.1.3 | Det skal oppgis relevante referanser (med kontaktinformasjon) for gjennomførte leveranser av utstyr som er spesifikt tilbudt i løpet av de siste tre år. Referansene vil kunne bli kontaktet i evalueringsprosessen for å verifisere tilbyders besvarelse. | M
1.1.4 | Ved bestilling bør kunde ha mulighet til å spesifisere størrelse og eventuelle moduler for enhet samt valg av pasientstol med høyere vektbegrensning. Tilvalg skal beskrives i prisskjema. | E | Normal | Kvalitet
1.1.5 | Undersøkelsesenheten skal enkelt kunne tilpasses pasienter med rullestol (dette inkluderer større elektriske rullestoler). Beskriv. | M
1.1.6 | Armlener på pasientstol skal kunne flyttes eller fjernes for å sikre at pasient enkelt kan plasseres i stol. | M
1.1.7 | Instrumentbord skal kunne sideforskyves/forlenges. | M
1.1.8 | Instrumentbord skal være hev- og senkbart. | M
1.1.9 | Pasientstol skal være motorisert (hev og senk, fram og tilbake). | M
1.1.10 | Sittehøyde på pasientstol og avstand til bord bør kunne tilpasses ulike type pasienter. Det bør være størst mulig fleksibilitet mtp. justerbar sittehøyde og dybde (avstand til bord). Oppgi maks/min intervall for pasientstol. | E | Normal | Kvalitet
1.1.11 | Stolrygg på pasientstol skal kunne legges bakover. | M
1.1.12 | Enhetens robusthet skal dokumenteres/beskrives. Vektbegrensning på pasientstol skal beskrives. | M
1.1.13 | Undersøkelsesenheten robusthet vil evalueres med hensyn til utforming, stivhet og materialvalg. | E | Høy | Kvalitet
1.1.14 | Instrumentbord og skrivebord vil vurderes med hensyn til ergonomi, herunder men ikke begrenset til: * Sittestilling for lege * Plassering av display og knapper * Tilgjengelighet for utstyr | E | Høy | Kvalitet
1.1.15 | Pasientstol vil vurderes med hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet, herunder men ikke begrenset til: * Innstillinger * Justeringer * Ergonomi | E | Høy | Kvalitet
1.1.16 | Det bør være mulighet for at dimming av lys i rom kan styres fra og integreres med undersøkelsesenhet. | E | Normal | Kvalitet
1.1.17 | Det bør være mulighet for at styring av gardin/persienne kan styres fra og integreres med undersøkelsesenhet. | E | Normal | Kvalitet
Spaltelampe
1.2.1 | Tilbudt spaltelampe skal inkludere Goldmann applanasjonstonometer | M
1.2.2 | Det skal oppgis relevante referanser (med kontaktinformasjon) for gjennomførte leveranser av utstyr som er spesifikt tilbudt i løpet av de siste tre år. Referansene vil kunne bli kontaktet i evalueringsprosessen for å verifisere tilbyders besvarelse. | M
1.2.3 | Spaltelampen skal ha mulighet til montering av medbetrakter. Pris for medbetrakter oppgis i prisskjema. | M
1.2.4 | Medbetrakter skal ha en enkel mekanisme for å kobles på/av. | M
1.2.5 | Spaltelampen skal være produsert av solide og holdbare materialer. Det må dokumenteres at tekniske løsninger er solide og holdbare med en levetid på minimum 10 år i sykehusbruk. | M
1.2.6 | Lyskilde skal være LED. | M
1.2.7 | Lysspalte skal kunne roteres og tiltes og ha godt definert stoppunkt i midtstilling. | M
1.2.8 | Spaltelampen bør ha høy stabilitet/stivhet ved bevegelse/vibrasjon. | E | Høy | Kvalitet
1.2.9 | Spaltelampe skal ha blått og grønt filter. | M
1.2.10 | Spaltelampe bør ha nøytralt filter. | E | Normal | Kvalitet
1.2.11 | Lysspalte skal kunne angis i millimeter (høyde/bredde) for målinger. | M
1.2.12 | Forstørrelsesspekter skal dekke 6-40x, inkludert 10 og 16x. | M
1.2.13 | Spaltelampen bør ha god optikk, lys og lysregulering. Spaltelampens optikk, lys og lysregulering evalueres med hensyn til funksjonell klinisk bruk, herunder men ikke begrenset til: * Skarphet * Bildekvalitet * Lysreflekser * Lysfarge | E | Høy | Kvalitet
1.2.14 | Spaltelampen evalueres med hensyn til ergonomi og brukervennlighet, herunder men ikke begrenset til: * Sittestilling * Størrelsen på elementene på lampen * Plassering av knapper | E | Høy | Kvalitet
1.2.15 | Applanasjonstonometeret evalueres med hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet, herunder men ikke begrenset til: * Plassering * Ergonomi | E | Høy | Kvalitet
Spaltelampekamera
1.3.1 | Det skal tilbys modul til foto av øyets fremre segment. Kamerat skal være kompatibelt med tilbudt spaltelampe. | M
1.3.2 | Det skal oppgis relevante referanser (med kontaktinformasjon) for gjennomførte leveranser av utstyr som er spesifikt tilbudt i løpet av de siste tre år. Referansene vil kunne bli kontaktet i evalueringsprosessen for å verifisere tilbyders besvarelse. | M
1.3.3 | Kamera vil vurderes med hensyn til bildekvalitet, herunder men ikke begrenset til: * Oppløsning * Skarphet * Bildestørrelse/format * Lys- og fargegjengivelse | E | Høy | Kvalitet
1.3.4 | Kamera evalueres med hensyn til brukervennlighet, herunder men ikke begrenset til: * Plassering av knapper * Ergonomi * Enkel og intuitiv betjening | E | Normal | Kvalitet
Krav til programvare spaltelampekamera
1.4.1 | Tilbudt løsning skal inneholde en programvareløsning for lagring og visning av gjennomførte undersøkelser. | M
1.4.2 | Programvare bør ha mulighet til å sammenligne gjennomførte undersøkelser. | E | Normal | Kvalitet
1.4.3 | Programvare bør ha norsk tekst i menyer etc. | E | Normal | Kvalitet
1.4.4 | Programvare bør være brukervennlig og intutiv i bruk. Det bør være enkelt for nye brukere å lære bruk av programvare. | E | Normal | Kvalitet
1.4.5 | Programvare bør ha mulighet for integrasjon og/eller automatisk overføring av data til fagsystem Zeiss Forum. | E | Normal | Kvalitet
1.4.6 | Programvare bør ha mulighet for integrasjon og/eller automatisk overføring av data til bildehåndteringsprogram EyeSuite fra Haag Streit. | E | Normal | Kvalitet
1.4.7 | Programvare bør ha mulighet for integrasjon og/eller automatisk overføring av data til EPJ (Dips Arena) og Metavision. | E | Normal | Kvalitet
1.4.8 | Det vektlegges mulighet for hurtigtilgang til dagens gjennomførte undersøkelser. Beskriv løsning. | E | Normal | Kvalitet
1.4.9 | Programvare skal kommunisere over DICOM plattform. | M
1.4.10 | Bilder må kunner lagres i JPG format. | M
IKT-tekniske krav til programvare spaltelampekamera
Generelt
IKT 1 | Den tilbudte løsning bør kunne leveres på kundens tekniske plattform uten at den tekniske plattformen må tilpasses. Se vedlegg "Kundens tekniske plattform." Beskriv eventuelle nødvendige tilpasninger eller avvik. | E | Normal | IKT
IKT 2 | Den tilbudte løsningen skal leveres i herdet tilstand. Dette gjelder også ev. underliggende komponenter leveransen består av, som operativsystem, databaser mv. Med herding menes det at alle funksjoner, delsystemer, tjenester og applikasjoner som ikke er nødvendig for leveransen skal være avskrudd eller avinstallert. | M
IKT 3 | All funksjonalitet i den tilbudte løsningen skal være dokumentert. | M
IKT 4 | Programvare som kjører på Windows-baserte OS skal være signert av utgiver med et gyldig kodesigneringssertifikat utstedt av en offentlig CA. | M
IKT 5 | Løsningen skal kun inneholde elementer som er supportert av produsent av elementer. Man kan for eksempel ikke kreve versjoner av Windows eller biblioteker som ikke er supportert av Microsoft. Man kan heller ikke basere seg på Open-source løsninger som har kjente sårbarheter og som ikke er under utvikling. | M
IKT 6 | Den tilbudt løsning bør støtte de til enhver tid siste versjon av tredjepartssystemer og programvare som leveransen er avhengig av. Dette gjelder for eksempel operativsystem og mellomvare. Beskriv eventuelle begrensninger på versjoner av tredjepartssystemer. | E | Normal | IKT
IKT 7 | Hvis tilbudt løsning forutsetter bruk av tredjeparts progamvare eller komponenter som vil bli End Of Life/End Of Support innenfor avtaletiden, må leverandøren forplikte seg til å utvikle tilbudt løsning slik at dette ikke medfører teknisk eller økonomisk ulempe for kunden. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til nettlesere/plugins og operativsystem og komponenter. | M
IKT 8 | Det skal fremlegges en oversikt over alle Open source komponenter inkludert i prosjektet. | M
IKT 9 | Leverandøren skal fremlegge en overordnet løsningsdesign og systemdokumentasjon som på en tydelig og oversiktlig måte viser de relevante hovedkomponenter, dataflyt og kommunikasjonsgrensesnitt internt og eksternt for den tilbudte løsningen, slik den er planlagt etablert hos Oppdragsgiver. | M
IKT 10 | Leverandøren skal fremlegge en detaljert oversikt over all relevant nettverksmessig dataflyt for den tilbudte løsningen slik den er planlagt etablert hos Oppdragsgiver. Med «relevant» menes dataflyt som benytter eller traverserer Oppdragsgivers eget datanettverk og derfor kan kreve endringer i brannmurregler. | M
IKT 11 | Den tilbudte løsning skal være så robust at den tåler kartlegging av nettverksporter, jevnlige sårbarhetkartlegginger ved hjelp av automatiske verktøy og årlige penetrasjonstester. Se "Kundens teknisk plattform" for verktøy og metoder som benyttet for dette. | M
IKT 12 | Den tilbudte løsningen eller komponenter i den tilbudte løsningen skal kunne overvåkes med hensyn til feil og nedetid. Beskriv hvilke grensesnitt for overvåking som finnes. | M
IKT 13 | Leverandøren skal dokumentere eventuelle føringer og begrensninger rundt mulighet for integrasjon med eksisterende og fremtidige overvåkingssystem hos Oppdragsgiver. | M
IKT 14 | Leverandøren skal forholde seg til, og etterleve, Oppdragsgivers og Oppdragsgivers driftsleverandørs til enhver tid gjeldende endringsregime for produksjonssatte løsninger. | M
IKT 15 | Leverandøren skal sikre at produsentens anbefalinger følges ved oppdatering av programvare, konfigurasjon, kodeverk, nomenklatur eller andre registre for å ivareta den tilhørende endringsprosessen på tilbudt løsning. | M
IKT 16 | Leverandøren skal utdype hvordan tilbudt løsning skal vedlikeholdes av leverandøren. Om det er gjennom integrasjon, brukergrensesnitt, oppdatering av database, script eller lignende. | M
IKT 17 | Leverandøren skal kunne utføre nødvendige tilpasninger for å håndtere, og lukke eventuelle avvik fra avtale kostnadsfritt for Oppdragsgiver. | M
IKT 18 | Programvaren som helhet, og de enkelte delprosessene i den, skal utføre sine operasjoner med så få rettigheter som mulig. | M
IKT 19 | Ved behov for fjernaksess for drift og forvaltning av den tilbudte løsningen skal Leverandøren benytte Oppdragsgiver sin tilbudte fjernaksessløsning. Utdyp hvilket behov Leverandør har for tilgjengeliggjort programvare i Oppdragsgiver sin standard fjernaksessløsning for å supportere den tilbudte løsningen via fjerntilgang. | M
Lisensiering
IKT 20 | Den tilbudte løsningen må ha tydelige og veldokumenterte lisensieringsmekanismer. Beskriv hva som utløser lisensbruk, og hvordan dette telles. | M
IKT 21 | Den tilbudte løsningen kan ikke benytte seg av fysisk lisensdongle som stiller krav til hvilken vert virtuelle servere kjører på. | M
IKT 22 | Leverandøren skal beskrive hvilke lisenser som er en del av anskaffelsen, og hvilke lisenser som man forventer kunden skaffer. Dette omfatter også , men begrenser seg ikke til tredjepartsprogramvare som for eksempel operativsystem, CAL, eller databaser. | M
Patching
IKT 23 | Leverandøren skal ved behov utgi sikkerhetsoppdateringer til den tilbudte løsningen. Beskriv hvilke rutiner som gjelder for varsling om og utlevering av nye oppdateringer. | M
IKT 24 | Programoppdateringer/patcher som leveres over internett skal være signerte slik at falske oppdateringer/kilder avsløres. | M
IKT 25 | Utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS-produsent bør ikke være underlagt krav eller begrensninger. Hvis slike krav er på plass beskriv hvilke begrensninger som finnes, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse. | E | Normal | IKT
IKT 26 | Hvis automatiske oppdateringer ikke tillates skal produsenten ha rutiner som sørger for at sikkerhetsoppdateringer for tredjepartsprodukter, operativsystem og biblioteker, er validert og sertifisert. Beskriv denne rutinen. | E | Normal | IKT
Tilgangsstyring
IKT 27 | Tilbudt løsning skal støtte rollebasert aksesskontroll (RBAC). | M
IKT 28 | Dersom aksesskontroll og autorisering skjer internt i applikasjonen, skal de være tilgjengelig applikasjonsgrensesnitt for å opprette brukere og brukertilganger. | M
IKT 29 | Hvis den tilbudte løsningen har komponenter som bruker Windows som operativsystem skal den ikke benytte lokale Windows-brukerkontoer. | M
IKT 30 | Sluttbrukere skal ikke behøve utvidede rettigheter i operativsystemet for å kunne benytte tilbudt løsning. | M
IKT 31 | Tilbudt løsning skal ikke være avhengig av statiske (hardkodede) passord. | M
IKT 32 | Den tilbudte løsningen skal ikke inneholde standard- eller systembrukere som benytter standardpassord ved overleveringen. Slike brukerprofiler skal ha unike passord når løsningen settes i drift. | M
IKT 33 | Dersom passord må lagres lokalt skal dette skje kryptert ved hjelp av en kryptografisk enveisfunksjon, og tiltak være på plass slik at man ikke enkelt kan gjette klartekstpassord basert på hash. | M
IKT 34 | Tilgang for leverandør skal være styrt av kunden. | M
Logging
IKT 35 | Den tilbudte løsningen skal logge og lagre tekniske hendelser eller feil. Beskriv hvordan det loggføres. | M
IKT 36 | For systemer som behandler helseopplysninger skal det genereres sporingsinformasjon som viser hvem som har aksessert et informasjonselement. | M
Antivirus / beskyttelse mot ondsinnet programvare
IKT 37 | Den tilbudte løsningen skal ikke kreve at antivirusfunksjonalitet deaktiveres. | M
IKT 38 | Den tilbudte løsningen bør ikke kreve at antivirusfunksjonalitet tilpasses. Beskriv eventuelle nødvendige tilpasninger. | E | Normal | IKT
Nettverk
IKT 39 | Nettverksgrensesnitt skal være kompatibelt med IEEE 802.1x. | M
IKT 40 | Tilbudt løsning skal støtte minimum 100Mbit full duplex kobling ved hjelp av automatisk speed og duplex funksjonalitet der man bruker kablet ethernet | M
IKT 41 | Den tilbudte løsningen må kunne benytte IPv4, dersom den tilbudte løsningen har ekstern datautveksling over Ethernet med Oppdragsgivers systemer. | M
IKT 42 | Leverandørens tilbudte løsning skal benytte Oppdragsgivers datanettverk. | M
IKT 43 | Leverandøren skal oppgi begrensninger eller krav til oppdragsgivers datanettverk, eksempelvis nettverkskapasitet (båndbredde), latency, pakkestørrelse eller pakketap i nettverket o.l. | M
IKT 44 | Der det benyttes sertifikater, skal disse kunne byttes ut med kundens egne (feks SSL). | M
IKT 45 | Ved nettverkskommunikasjon skal det benyttes kryptografisk sikrede kommunikasjonsprotokoller som følger anbefalingene fra NSM for å unngå avlytting og MITM-angrep. (Disse anbefalingene finner man på https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/nsm-cryptographic-recommendations/ ) | M
Lagring og backup
IKT 46 | Utdyp eventuelle krav til benyttet lagringsløsning, for eksempel: lagringsprinsipper, filsystem, diskvolum, lese/skrivehastighet, o.l. | M
IKT 47 | Backup av disk, inklusive programvare, konfigurasjon, kalibrering o.l., på server og klient-PC bør kunne kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. Det forutsettes da at backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgivers backupløsning. | E | Normal | IKT
Servere
IKT 48 | Eventuell tilbudt serverløsning bør kunne implementeres på virtuell serverplattform som kan leveres av Kundens tjenesteleverandør. Utdyp eventuelle krav til virtuelle servere, for eksempel: RAM, CPU, OS (Host/Guest), disk, RAID, tilkoblingskort o.l. | M
Klient
IKT 49 | Dokumenter eventuelle krav til PC-klienter, for eksempel: RAM, CPU, OS, disk, RAID, tilkoblingskort o.l. | M
IKT 50 | Brukergrensesnitt basert på webteknologier skal ikke være avhengig av nettleserplugins e.l. (Flash, Silverlight, Java) | M
IKT 51 | Brukergrensesnitt basert på webteknologier bør være nettleseruavhengig. | E | Normal | IKT
Database
IKT 52 | Hvis tilbudt løsning benytter en database skal databasen håndtere skandinaviske og samiske tegnsett, samt spesialtegn (for eksempel α, β, γ, μ) korrekt. | M

## Delkontrakt 2
Tilbyders navn:
< Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Prioritet | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Autorefraktor, stasjonær
2.1.1 | Autorefraktor skal kunne plasseres på instrumentbord. | M
2.1.2 | Autorefraktor skal ha følgende funksjoner: refraksjon, keratometri, visustavle. | M
2.1.3 | Autorefraktor skal kunne kommunisere med foropter. | M
2.1.4 | Autorefraktor skal kunne skrive ut resultat på papir. | E | Normal | Kvalitet
2.1.5 | Autorefraktor bør ha mulighet for overføring av data til brukers nettverk/PC. Det vil også vektlegges positiv om autorefraktor muliggjør integrasjon og/eller automatisk overføring av data til fagsystem Zeiss Forum. | E | Normal | Kvalitet
2.1.6 | Autorefraktor bør ha god ergonomi og funksjonalitet. Autorefraktor vurderes med hensyn til ergonomi og funksjonalitet, herunder men ikke begrenset til: * Justeringsmuligheter av hake- og pannestøtte * Ergonomi for pasient * Innstilling for hurtig refraksjonering (undersøkelser av barn) | E | Høy | Kvalitet
2.1.7 | Autorefraktor bør ha høy nøyaktighet og reproduserbarhet. | E | Normal | Kvalitet
2.1.8 | Autorefraktor bør ha god evne til å oppnå refraksjonverdier til tross for fordunklinger av øyets medier. | E | Normal | Kvalitet
Autorefraktor, håndholdt
2.2.1 | Autorefraktor skal ha følgende funksjoner: refraksjon, keratometri. | M
2.2.2 | Autorefraktor skal leveres med ladestasjon. | M
2.2.3 | Autorefraktor skal kunne benyttes uten ledning. | M
2.2.4 | Autorefraktor skal kunne skrive ut resultat på papir. | M
2.2.5 | Autorefraktor bør ha god ergonomi og funksjonalitet. Autorefraktor vurderes med hensyn til ergonomi og funksjonalitet, herunder men ikke begrenset til: * Justeringsmuligheter av hake- og pannestøtte * Ergonomi for pasient * Innstilling for hurtig refraksjonering (undersøkelser av barn) | E | Høy | Kvalitet
2.2.6 | Autorefraktor bør ha høy nøyaktighet og reproduserbarhet. | E | Normal | Kvalitet
2.2.7 | Autorefraktor bør ha god evne til å oppnå refraksjonverdier til tross for fordunklinger av øyets medier. | E | Normal | Kvalitet
Brillemåler
2.3.1 | Brillemåler skal kunne måle sphærisk brillestyrke, cylinder, leseaddisjon og prismer. | M
2.3.2 | Brillemåler skal kunne skrive ut målingene på papir. | M
2.3.3 | Brillemåler bør ha mulighet for overføring av data til brukers nettverk/PC og til foropter. | E | Normal | Kvalitet
Foropter
2.4.1 | Foropter skal kunne kommunisere med autorefraktor og visustavle | M
2.4.2 | Foropter bør ha god ergonomi og funksjonalitet. Foropter vil vurderes med hensyn til ergonomi og funksjonalitet, herunder men ikke begrenset til: * Justeringsmuligheter * Ergonomi for pasient | E | Normal | Kvalitet
2.4.3 | Forpter skal være kompatible med kjente behandlingsenheter/unddersøkelsesenheter som brukes i Norge. Beskriv ev. begrensninger. | M
Visus (digital)
2.5.1 | Visustavle skal være skjermbasert og polarisert. | M
2.5.2 | Symbolstørrelser skal være kompatible med LogMAR og Snellen. | M
2.5.3 | Visustavle skal ha symboler for visustesting av barn (LEA eller tilsvarende). | M
2.5.4 | Testavstand skal være minimum 3 meter. | M
2.5.5 | Visustavle skal være minimum 24 tommer. | M
2.5.6 | Symboler for visustesting evalueres med hensyn til: * Klarhet * Kontrasten i bokstavene * Pixler | E | Normal | Kvalitet

## Delkontrakt 3
Tilbyders navn:
< Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Prioritet | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Oftalmoskop indirekte
3.1.1 | Oftalmoskop bør ha god optikk, lys og lysregulering. Optikk, lys og lysregulering evalueres med hensyn til funksjonell klinisk bruk, herunder men ikke begrenset til: * Skarphet * Bildekvalitet * Lysreflekser * Lysfarge | E | Normal | Kvalitet
3.1.2 | Oftalmoskop bør ha lav vekt. | E | Normal | Kvalitet
3.1.3 | Oftalmoskop skal ha LED lyskilde. | M
3.1.4 | Oftalmoskop vil vurderes med hensyn til brukervennlighet, funksjonalitet og robusthet herunder men ikke begrenset til: * Innstillinger * Justeringer * Ergonomi * Robusthet på konstruksjon og materialvalg | E | Normal | Kvalitet
3.1.5 | Oftalmoskop skal kunne lades opp og benyttes uten ledning. | M
Oftalmoskop direkte
3.2.1 | Oftalmoskop bør ha god optikk, lys og lysregulering. Optikk, lys og lysregulering evalueres med hensyn til funksjonell klinisk bruk, herunder men ikke begrenset til: * Skarphet * Bildekvalitet * Lysreflekser * Lysfarge | E | Normal | Kvalitet
3.2.2 | Oftalmoskop bør ha lav vekt. | E | Normal | Kvalitet
3.2.3 | Oftalmoskop skal ha LED lyskilde. | M
3.2.4 | Oftalmoskop vil vurderes med hensyn til brukervennlighet, funksjonalitet og robusthet herunder men ikke begrenset til: * Innstillinger * Justeringer * Ergonomi * Robusthet på konstruksjon og materialvalg | E | Normal | Kvalitet
3.2.5 | Oftalmoskop skal kunne lades opp og benyttes uten ledning. | M
Øvrig utstyr
3.3.1 | Det skal tilbys brillekasse. Tilbyder bes oppgi sortiment i prisskjema | M
3.3.2 | Det skal tilbys linse-kit. Tilbyder bes oppgi sortiment i prisskjema | M
3.3.3 | Det skal tilbys håndholdt tonometer | M
3.3.4 | Tonometer vil vurderes med hensyn til brukervennlighet, funksjonalitet og robusthet herunder men ikke begrenset til: * Innstillinger * Justeringer * Ergonomi * Robusthet på konstruksjon og materialvalg | E | Normal | Kvalitet

## Generelle krav
Tilbyders navn:
< Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Prioritet | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav
4.1.1 | Utstyret skal være CE-merket, både individuelt og i system. Samsvarserklæring på engelsk eller skandinavisk språk framlegges senest ved levering av utstyret. | M
4.1.2 | Tilbyder skal registrere utstyret i NKKN før levering til kunde http://nkkn.medtekn.no. | M
4.1.3 | Utstyr som er i direkte kontakt med pasient og kontaktpunkter som helsepersonell berører ved bruk av utstyret skal tåle rengjøring og desinfeksjon. Med desinfeksjon menes desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel til bruk i helseinstitusjoner i Norge (type 70 % desinfeksjonssprit, Virkon og/eller Perasafe eller tilsvarende) og desinfeksjonsrobot (gass). Fremgangsmåte for hvordan produktet skal rengjøres og desinfiseres må vedlegges, dette skal være på norsk. | M
4.1.4 | Leverandør skal oppgi leveringstid fra bestilling er mottatt til utstyr er klar for montering hos kunde. | M
4.1.5 | Forventet levetid på tilbudt utstyr skal være minimum 10 år. | M
4.1.6 | Tilbudt utstyr skal ha en garantitid på mninimum 24 måneder. Garantitid vil begynne å løpe etter utstyret er godkjent og overtatt av kunde. | M
4.1.7 | Leverandør er ansvarlig for alle sider ved leveransen, slik som inntransport, utpakking, installasjon og montering. | M
Krav til miljø
4.2.1 | Tilbyder skal ha en miljøprofil som sørger for minst mulig forurensning ved transport, bruk av emballasje, drift, kassasjon og gjenvinning av tilbudte produkter. | M
4.2.2 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. | M
4.2.3 | Emballasjen skal ikke inneholde miljøskadelige stoffer. | M
Krav til leverandørtjenester
4.3.1 | Brukeropplæring av inntil 15 brukere (lege og sykepleiere) på brukersted. Opplæringen skal skje på brukerstedet ved leveranse og som oppfølging etter avtale. Opplæringen skal skje på norsk eller skandinavisk. Alle kostnader i forbindelse med opplæring skal oppgis i Bilag 1 - Prisskjema. | M
4.3.2 | Komplett brukermanual på engelsk eller norsk, og kortfattet brukermanual på norsk skal leveres med utstyret, både i elektronisk form og papirform. Komplett servicedokumentasjon og eventuell servicesoftware skal senest leveres etter gjennomført servicekurs. Oppdateringer og ”technical bulletins” skal være tilgjengelig uoppfordret. | M
4.3.3 | Det skal tilbys servicekurs for 2 ingeniører ved fabrikk eller kurssenter. Servicekurset skal bl.a. gjøre ingeniører ved MTA i stand til å utføre reparasjoner og vedlikehold på utstyret og være på nivå med kurs for tilbyders eget servicepersonell. Reise, opphold og diett etter Statens reiseregulativ skal være inkludert. Det skal oppgis to prisalternativer i Bilag 1 -Prisskjema dersom aktuelt: 1. Pris pr person for kurs. 2. Pris pr person for kurs, reise og opphold etter Statens reiseregulativ inkludert. | M
4.3.4 | Servicekursets innhold og varighet skal beskrives. Servicekurs som gir ingeniører ved MTA best kunnskap i å utføre reparasjoner og vedlikehold på utstyret får best score. | E | Normal | Leverandørtjenester
4.3.5 | Forebyggende (periodisk) vedlikehold skal utføres i hele garantitiden etter produsentens anbefaling, og skal være inkludert i kjøpet (herunder alle kostnader i fbm. vedlikeholdet, som reise, opphold o.l). Siste vedlikehold utføres ved utløpet av garantitiden (2 år). | M
4.3.6 | Alle reservedeler og servicekit for akutt og forebyggende vedlikehold skal være tilgjengelig for kjøp for MTA. | M
4.3.7 | Software-oppdateringer som retter feil i tidligere utgaver skal leveres vederlagsfritt og uoppfordret. | M
4.3.8 | Software-oppdateringer og -oppgraderinger skal dokumenteres og informeres om før de innføres. | M
4.3.9 | Utstyret skal leveres med nyeste versjon av software. | M
4.3.10 | Fri teknisk telefonsupport og telefonrespons innen 2 timer (innenfor normal arbeidstid kl 8-16) fra serviceingeniør i garantitiden. | M
4.3.11 | Det bør tilbys fri teknisk telefonsupport og telefonrespons innen 3 time fra serviceingeniør utenfor normal arbeidstid. Oppgi responstid i timer eller minutter. - 0-30 minutter - 10 poeng - 31-60 minutter - 8 poeng - 61-90 minutter - 6 poeng - 91-180 minutter - 2 poeng | E | Normal | Leverandørtjenester
4.3.12 | Spesialverktøy som er nødvendig for å utføre reparasjon/vedlikehold skal inkluderes i tilbudsprisen eller være tilgjengelig for utlån ved behov så lenge apparatet er i drift. Liste over eventuelle spesialverktøy legges ved. | M
4.3.13 | Alle reservedeler skal kunne leveres innen tre døgn eller raskere. | M
4.3.14 | Oppgi leveringstid av reservedeler (i timer). - 12-24 timer - 10 poeng - 25-36 timer - 7 poeng - 37-48 timer - 4 poeng | E | Normal | Leverandørtjenester
4.3.15 | Serviceingeniør/personell skal kunne møte innen tre døgn eller raskere ved tilkalling. | M
4.3.16 | Tilbyder skal ha egen serviceorganisasjon, eller avtale med et firma som utfører service på deres vegne. Bekreft. | M
4.3.17 | Reservedeler skal være tilgjengelig i minimum 10 år etter at utstyret er gått ut av produksjon. | M
4.3.18 | MTA skal ha tilgang til alle passord fra leveringstidspunktet. | M
4.3.19 | Tilbudt løsning skal ikke inneholde standard- eller systembrukere som benytter standardpassord ved overleveringen. Slike brukerprofiler skal ha unike passord når løsningen settes i drift. | M
Krav i denne fanen skal fylles ut sammen med delkontrakt det gis tilbud på. Dersom tilbyder ønsker å levere tilbud på flere delkontrakter, kan krav i denne fanen fylles ut samlet for alle delkontrakter det gis tilbud på.