## 1. Forside
2022/1587
Pre- prosesseringsinstrument for FISH til Helse Stavanger HF
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## 2. Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
· Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M.
· Evalueringskrav til aktuell vare/tjeneste er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting.
Vekting av evalueringskrav | I kravspesifikasjonstabellene er evalueringskrav forkortet til E1, E2 eller E3 i kolonnen for type krav. Forkortelsene indikerer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. De er oppgitt i prioritert rekkefølge hvor evalueringskrav merket "E1" vektes høyest, mens evalueringkrav merket "E3" vil ha lavest vekt.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Bilag 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Bilag 1 – Prisskjema.
Anskaffelsens omfang og innhold
Det ønskes tilbud på 1 stk pre-prosesseringsinstrument for FISH (fluoresens in situ hybridisering) til seksjon for molekylær kvantitativ patologi ved Helse Stavanger HF
Instrumentet må leveres komplett, inklusiv 12 stk kar (150 ML) og være klar til bruk. Det må tilbys en helhetsløsning med standardiserte, IVDD/IVDR-godkjente protokoller.
Det må tilbys reagenser klare til bruk som forbruksmateriell.
Opsjoner:
1 stk PC
12 stk kar (250 ML)
Service
Servicekurs
Tiltenkt bruk er diagnostikk, brystkreft, lungekreft og forskning. Instrumentene skal ivareta behov for backup og en fleksibel og god arbeidsflyt.
Instrumentene skal brukes i rutine og forskning, ha vha automatisk deparafinisering, forbehandling og vasking av histologiske snitt.

## 3. Krav
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon - Minstekrav |  | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/beskrivelse
Krav til instrument
M1 | Det skal tilbys automatisk system som er IVDD/IVDR-godkjent for bruk til fluoresens in situ hybridisering, vha automatisk deparafinisering, forbehandling og vasking av histologiske snitt. Hybridisering med probene kan skje utenfor maskinen. Analysering vil skje vha Zeiss Axioplan2 fluorisens mikroskop. Bekreft og beskriv tilbudt løsning. | M
M2 | Instrumentet skal leveres med IVDD/IVDR-godkjente automatiserte protokoller for Her2, ALK, MYC og BCL2/BCL6. Det må være fleksibilitet for antall prøver som skal behandles (mellom 1-20). Bekreft. | M
M3 | Instrumentet skal ha minst to beholdere for forskjellige temperaturer opptil 80 grader celsius. Det kreves gode løsninger for avfalls håndtering. Beskriv løsning for kjemikalie håndtering inn i instrumentet og håndtering av kjemikalie lukt. Bekreft og beskriv tilbudt løsning. | M
M4 | Det må kunne tilbys reagenser som er klare til bruk. Bekreft. Oppgi utvalg og priser i Bilag 1 - Prisskjema. | M
M5 | Instrumentet skal ha mulighet for sporing og loggføring av prøver med hensyn til prøvenummer, undernummer og analyse. Bekreft og gi en kort beskrivelse av løsning. | M
M6 | Instrumentet skal ha mulighet for sporing og loggføring av reagenser med hensyn til lot-nummer, bruksdato, utløpsdato og volum/antall analyser. Bekreft og beskriv tilbudt løsning. | M
M7 | Instrumentet skal kunne håndtere objektglass med størrelse 25x75x1 mm og 26x75x1 mm. Bekreft. | M
M8 | Instrumentet skal ha kapasitet på mellom 250 - 300 stk prøver årlig, med kapasitet på mellom 1 - 20 prøver samtidig. Bekreft og beskriv løsning. | M
M9 | Oppgi om kar på 250 ML kan tilbys. Priser oppgis i Bilag 1 - Prisskjema. | M
M10 | Krav til PC Det foretrekkes mulighet for oppkobling til LIS eller tilsvarende og gjerne for integrering med Unilab. Videre bør PC ha touch skjerm og bør passe til programvare som skal styre maskinen i tillegg (Pentium Class PC, 600 MB or greater). Oppgi hva som tilbys. | M
HMS-krav
M11 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. | M
M12 | Legg ved en oversikt over hvilke komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer og hvilke stoffer de inneholder. Bekreft. | M
M13 | Sikkerhetsdatabladene for kjemikaliene skal være på norsk. Innholdet i sikkerhetsdatabladene skal være i henhold til kravene i det til enhver tid gjeldene regelverket som gjelder for kjemikaliene, for tiden: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)/REACH, artikkel 31, vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006. Tilbyder skal dokumentere at innholdet er i samsvar med regelverket ved å levere sikkerhetsdatablad for kjemikaliene ved tilbudsinnlevering. Det er tilstrekkelig at disse legges ved den elektroniske utgaven av tilbudet. Bekreft og eventuelt legg ved sikkerhetsdatablad som ikke er elektroniske. | M
M14 | Ved endringer i databladene skal det umiddelbart sendes oppdaterte sikkerhetsdatablader til kjemikalieregisteret. Bekreft at dette vil bli gjort. | M
M15 | Dersom utstyret avgir utslipp av farlige gasser til arbeidsatmosfæren, skal dette opplyses om og dokumenteres. Oppgi eventuelle muligheter for og/eller krav til tilkobling til spesiell ventilasjon. | M
M16 | Spesifiser dersom det er kjemikalier som må håndteres som farlig avfall i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, vedlegg 2 Kriterier som gjør avfall til farlig avfall. | M (I)
Krav til utstyr og dokumentasjon
M17 | Oppgi produsent og modellbetegnelse på tilbudt utstyr. | M (I)
M18 | Utstyret/produktene skal innen tilbudsfristens utløp være CE-merket, både individuelt og i system, i henhold til det direktiv som gjelder for utstyret/produktene: Direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDD) eller Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt, tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. For utstyr/produkter som er godkjent i system i henhold til MDD/IVDD skal Tilbyder forplikte seg til å få utstyret/produktene godkjent i henhold til MDR/IVDR innen utgangen av overgangsperioden. Bekreft. | M
M19 | Tilbyder er ansvarlig for at utstyret blir meldt inn til i NKKN før levering til Oppdragsgiver. (http://nkkn.medtekn.no/). | M
M20 | Tilbyder skal bekrefte at komplett brukerveiledning på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Bekreft | M
M21 | Kort brukerveiledning på norsk eller engelsk skal vedlegges tilbudet i elektronisk format. Kort brukerveileding på norsk skal leveres med utstyret. Med kort brukerveiledning menes en brukerveiledning som beskriver sikker og korrekt bruk av utstyret Bekreft. | M
M22 | Tilbyder skal bekrefte at servicemanual og vedlikeholdsbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. Servicemanualen skal være tilstrekkelig til at oppdragsgiver selv skal kunne gjennomføre tekniske akuttreparasjoner. | M
M23 | Tilbyder skal bekrefte at eventuelt nødvendig spesialverktøy, kalibreringsverktøy, programvare, passord og servicenøkkel for teknisk feilsøking, konfigurering og teknisk akuttreparasjoner skal leveres sammen med utstyret eller etter gjennomført servicekurs. Ved utløp av gyldighet for servicepassort/-nøkkel, skal Oppdragsgiver kostnadsfritt og uoppfordret forsynes med nytt passord/servicenøkkel før gyldigheten utløper. Bekreft og oppgi hva som er inkludert. | M
Krav til opplæring
M24 | Det skal tilbys full brukeropplæring for ca. 2 brukere. Opplæringen skal skje på brukerstedet ved leveranse og som oppfølging etter avtale. Opplæringen skal skje på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft og legg ved program for opplæring. | M
M25 | Tilbyder skal i tilbudet legge ved en sjekkliste over de punktene brukerne må ha kjennskap til/opplæring i ved tilbudt utstyr for å tilfredsstille lovkrav (jf. forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 8) om at alle brukere skal ha opplæring/repetisjonsopplæring i det medisinske utstyr de skal bruke. | M
M26 | Tilbyder skal ved levering av utstyret gi teknisk personell en innføring i utstyrets virkemåte og funksjon samt enkel testing. Bekreft. Oppgi priser i Bilag 1 - Prisskjema. | M
M27 | Det skal tilbys opplæring av medisinsk teknisk personell som gir tilstrekkelig kompetanse til å utføre tekniske akuttreparasjoner og vedlikehold i henhold til servicemanual. Kurset skal være tilpasset for Oppdragsgivers tekniske personell. Opplæringen skal skje på et skandinavisk språk eller engelsk. Beskriv omfang og innhold av servicekurs. Bekreft og legg ved program. Oppgi priser i Bilag 1 - Prisskjema. | M
Krav til validering / garanti
M28 | Tilbyder aksepterer at laboratoriets egen valideringsperiode kan vare inntil 1 måneder etter gjennomført brukeropplæring. Kostnader til reagenser i valideringsperioden dekkes av Oppdragsgiver i henhold til tilbudte priser i rammeavtalen. | M
M29 | Garantitiden er minimum 12 måneder. Bekreft. Oppgi eventuelle garantibetingelser utover minstekravet. | M
Krav til service og vedlikehold
M30 | Tilbyder skal ha egen serviceorganisasjon, eller avtale med et firma som utfører service på deres vegne. Firma som utfører service på Tilbyders vegne skal som minimum ha gjennomført kurs/opplæring som gir serviceingeniørene kompetanse til å utføre fullservice. Bekreft, og legg ved forpliktelseserklæring fra firma som utfører service på Tilbyders vegne om det er aktuelt. | M
M31 | Arbeidsspråk ved teknisk support/service skal være et skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft. | M
M32 | Dokumentasjon og kommunikasjon i forbindelse med applikasjonsoppfølging skal være på et skandinavisk språk eller engelsk. | M
M33 | Tilbyder skal oppgi om produsenten av utstyret krever at det utføres forebyggende vedlikehold. Beskriv produsentens vedlikeholdsprosedyre, tidsforbruk og hyppighet. | M (I)
M34 | Tilbyders serviceorganisasjon må ha rask responstid ved akutte feil. Gjelder også ved bruk av 3. parts leverandør på service. Oppgi maksimal fysisk oppmøtetid på sykehuset ved behov for akuttservice etter mottatt feilmelding for (innenfor normal arbeidstid på hverdager kl. 0800-1600) for: - servicenivå 1 - servicenivå 2 Tilbyders svar vil inngå i Bilag 4 - Oversikt over servicenivåer. | M
M35 | Oppgi maksimal leveringstid på utstyr fra mottatt bestilling til utstyret er levert. | M (I)
M36 | Oppgi maksimal leveringstid på reservedeler fra mottatt bestilling til delene er levert. Tilbyders svar vil inngå i Bilag 4 - Oversikt over servicenivåer. | M (I)
Krav til plassering og installering
M37 | Tilbyder skal spesifisere følgende eventuelle fysiske og tekniske krav til installasjon og rommet utstyret skal stå i: • Kjøling (kW) • Ventilasjon (antall luftvekslinger) • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS • Nettverkstilkoblinger • Romtemperatur og stabilitet • Relativ luftfuktighet og stabilitet • Vann og avløp • Gasstilførsel • Site-planning guide/installasjonsdokument skal legges ved tilbudet | M (I)
M38 | Det er Tilbyders ansvar å beskytte gulv/vegger og lignende ved inntransport og installasjon. Bekreft. | M
Krav til sikring av person-og helseopplysninger
M39 | Tilbyder skal ikke behandle helse- og personinformasjon, og skal derfor ikke hente ut eller kopiere helse- og personinformasjon i forbindelse med service, vedlikehold, fjernovervåkning eller ved brukerstøtte. Bekreft. | M
M40 | Tilbyder aksepterer at Oppdragsgiver kan føre tilsyn med Tilbyders rutiner for håndtering av person- og helseopplysninger. | M